广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：442000-2023-02175

采购项目编号：442000-2023-02175

项目名称：中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目

采购人：中山市食品药品检验所

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

第一章投标邀请

智林招标（广东）有限公司受中山市食品药品检验所的委托，采用公开招标方式组织采购中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目

采购计划编号：442000-2023-02175

采购项目编号：442000-2023-02175

采购方式：公开招标

预算金额：2,000,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目):

采购包预算金额：2,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 1(台) | 详见第二章 | 是 |
| 1-2 | 其他分析仪器 | 溶出试验仪 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 粘度测量系统 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 电化学分析仪器 | pH计 | 1(台) | 详见第二章 | 是 |
| 1-5 | 其他分析仪器 | 超级微波消解仪 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-6 | 其他仪器仪表 | 高压灭菌器 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-7 | 其他仪器仪表 | 超低温冰箱 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-8 | 其他分析仪器 | 凝胶成像系统 | 1(台) | 详见第二章 | 是 |
| 1-9 | 其他仪器仪表 | 隔水式恒温培养箱 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-10 | 光学式分析仪器 | 偏光显微成像系统 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-11 | 其他分析仪器 | 半自动定氮仪 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：中标后30天内凭中标通知书签订合同，签订合同后90个日历天内完成货物安装验收及交付使用。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2021年度或2022年度财务状况报告或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表复印件，财务报表须包含资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：请在投标文件里提供承诺书或说明书。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目）：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；中山市政府采购网(http://120.234.108.5:8088/zfcg/）、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：中山市食品药品检验所

地址：中山市火炬开发区步云路8号之四

联系方式：0760-85336509

2.采购代理机构信息

名称：智林招标（广东）有限公司

地址：广东省中山市石岐街道中山市石岐区东明北路18号206卡（之十一）

联系方式：0760-88889687

3.项目联系方式

项目联系人：刘晓婷

电话：0760-88889687

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1.项目名称：中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目

2.采购计划编号：442000-2023-02175

3.采购项目编号：442000-2023-02175

4.采购方式：公开招标

5.项目总预算：2,000,000.00元

6.项目内容：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算金额（元） | 投标上限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1台 | 380000.00 | 380000.00 | 允许采购进口产品 |
| 2 | 溶出试验仪 | 1台 | 61000.00 | 61000.00 |  |
| 3 | 粘度测量系统 | 1台 | 100000.00 | 100000.00 |  |
| 4 | pH计 | 1台 | 21000.00 | 21000.00 | 允许采购进口产品 |
| 5 | 超级微波消解仪 | 1台 | 800000.00 | 800000.00 |  |
| 6 | 高压灭菌器 | 1台 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 7 | 超低温冰箱 | 1台 | 77000.00 | 77000.00 |  |
| 8 | 凝胶成像系统 | 1台 | 180000.00 | 180000.00 | 允许采购进口产品 |
| 9 | 隔水式恒温培养箱 | 1台 | 11000.00 | 11000.00 |  |
| 10 | 偏光显微成像系统 | 1台 | 160000.00 | 160000.00 |  |
| 11 | 半自动定氮仪 | 1台 | 160000.00 | 160000.00 |  |

7.本项目不属于专门面向中小微企业项目。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

9.本采购包不接受联合体投标。

10.合同履行期限：中标后30天内凭中标通知书签订合同，签订合同后90个日历天内完成货物安装验收及交付使用。

11.未经采购人同意，中标人不得对现有包组以任何方式进行转包或分包。

12.关于同品牌产品参加同一合同项投标

12.1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。①投标报价（由低到高）；②技术商务部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术商务评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

12.2.相同品牌的定义：多家中标人提供的核心产品的品牌均为相同的品牌。

12.3.本项目核心产品为：超级微波消解仪。

13.根据财政部关于《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的规定，通过专家论证并经政府采购监管部门同意，本项目拟采购设备：高效液相色谱仪、pH计和凝胶成像系统，可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

14.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

15.本项目由中标人负责采购文件对中标人要求的一切事宜及责任。投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

16.供应商必须对投标文件所提供的所有技术参数的真实性负责。采购人在验收货物时，有权要求中标人提供所投货物相应的官方有效的技术支持文件，一旦发现供应商有提供虚假材料谋取中标、成交的情况，采购人将上报财政监管部门按照法律法规进行处罚和追责。

17.本项目投标报价应包括：标的设备供货、其他附件、安装配件、安装和调试、相关措施费用、一切税费（包括关税、增值税等）、包装、运费、保险费、仓储费、验收、培训费、图纸、资料，质保期等相关的全部费用。

18.本项目纪检监督联系方式如下：

联系人：陈小姐

电话：0760-85336360

二、项目基本要求:

★1.如所投设备为进口设备（仅限本项目明确可采购进口产品的设备），投标文件应提供设备的制造商或代理商对所投设备的有效授权证明文件。

★2.投标人承诺所提供的设备及软件均为设备（软件）厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备，所提供的软件必须是正版，否则，采购人有权拒绝接收其设备并视中标人违约，有权向中标人收取合同金额的20%作为违约金且取消其中标资格。（投标文件中提交《承诺函》加盖投标人公章，格式自拟。内容必须涵盖本条款的所有内容，如承诺不完全或有保留的，将被视为无效投标）

3.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

4.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，中标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5.投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

6.投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

7.投标人所提供产品的性能，配置参数等不能低于招标文件所提出的要求。

8.由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

9.技术参数响应要求如下：

9.1.投标人在技术和服务要求响应表中须列出具体参数或做出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响投标人技术商务评分。投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容优于《采购需求》要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人必须对这种优于《采购需求》要求的情况逐项单独做出说明，否则不予认可。投标文件中的技术参数、功能或其它内容多于《采购需求》要求的不作为正偏离，存在学术争议的内容不得视为正偏离。

9.2.中标人所提供的设备必须是未使用过的全新产品，中标人需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

9.3.投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

10.根据《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公告》[2005]年第145号文件的相关要求，若所投产品属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》内的设备，投标时应提交计量器具许可证、型式批准或进口计量器具检定等的相关证明文件（复印件加盖公章）。（具体详见中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局门户网站内相关内容。）同时，根据《中华人民共和国计量法》第十六条的要求，中标人应在合同签订前向采购人出示所投产品的相关证书原件。

11.投标文件中重要设备性能指标及分析方法、参数符合及优于采购需求要求的，须提供设备制造商针对响应/优于内容出具证明材料加盖公章。

12.提供外文资料的，应同时翻译成中文简体版资料并由投标人盖章，翻译内容的准确性由投标人负责。严禁翻译误导和错误，采购人有权拒绝验收并保留追责的权利。

采购包1（中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 中标后30天内凭中标通知书签订合同，签订合同后90个日历天内完成货物安装验收及交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市食品药品检验所或采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同签订后在15个工作日内，支付合同总价的 30％作预付款。 2期：支付比例60%,完成供货、安装、调试、施工并验收合格后两个月内支付至合同总价的 60％。 3期：支付比例10%,设备运行三个月后付清余款。 因采购人使用的是财政资金，采购人在上述约定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：1.中标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等； 2.国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有3C认证； 3.国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明； 4.对属于国家规定强制检定或校准的进口仪器，中标人应提供进口检定或校准合格证书，否则不予验收； 5.验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行； 6.如有必要项目验收由第三方对中标人所供主要设备进行技术检测，并出具技术检测报告，所需费用由中标人支付； 7.验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 包装、装卸、运输、保管及保险 | 1.1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失由中标人负责； 1.2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣天气等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要； 1.3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处； 1.4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。 1.5.标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用 mm 表 示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等； 1.6.中标人必须将货物运至采购人指定的位置； 1.7.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕； 1.8.包装费、运费、保管费已包含在投标总价内； 1.9.货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 |
|  | 2 | 培训要求 | 2.1.中标人应免费提供培训服务，对操作和管理人员进行培训； 2.2.投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划； 2.3.中标人保证采购人培训后能够独立操作、自行管理和维护设备；超级微波消解仪和高效液相色谱仪须提供原生产厂商直接培训。 |
|  | 3 | 质量保证及售后服务 | 3.1.投标人必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准； 3.2.投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供质量保证书； ★3.3.中标人应对所提供设备的质保期按采购需求中采购仪器设备参数的要求，如果某个仪器设备的参数要求未提及质保期，则免费保修期至少1年。所有设备在质保期内，出现非人为故障，须免费更换新机或免费更换零部件，中标人负责对所提供设备终身维修及提供技术咨询，且提供设备的备件及消耗品； 3.4.中标人可提供电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员专门服务。在质保期内对采购人提出的质量问题及维修要求，响应时间为7天/周×24小时，中标人应2小时内电话响应，48小时可达到现场维修，排除故障时限为到达现场后12小时（无菌隔离器除外）；若中标人不能在到达现场后12小时内排除故障的，应在24小时内免费更换故障的部件或设备； 3.5.在质保期内中标人负责对设备至少进行两次维护保养。 |
|  | 4 | 安装与调试 | 4.1.设备到货后，中标人（或生产厂家）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装，并将设备调试到最佳状态，采购人给予相应的配合； 4.2.中标人（或生产厂家）根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收； 4.3.安装完成，中标人与采购人一同进行验收； 4.4.安装费与运输费由中标人负责。 |
|  | 5 | 技术资料 | 5.1.中标人应于验收后向采购人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料； 5.2.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。 |
|  | 6 | 其他 | 本项目为全包价，中标人承包及负责本采购需求对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、检定/校准、验收、培训、差旅费及相关服务等。采购人有权在签订合同时对项目方案作出适当修改或调整。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 台 | 1.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他分析仪器 | 溶出试验仪 | 台 | 1.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 粘度测量系统 | 台 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 电化学分析仪器 | pH计 | 台 | 1.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 | △ | 其他分析仪器 | 超级微波消解仪 | 台 | 1.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他仪器仪表 | 高压灭菌器 | 台 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 其他仪器仪表 | 超低温冰箱 | 台 | 1.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 其他分析仪器 | 凝胶成像系统 | 台 | 1.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 其他仪器仪表 | 隔水式恒温培养箱 | 台 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 光学式分析仪器 | 偏光显微成像系统 | 台 | 1.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 |  | 其他分析仪器 | 半自动定氮仪 | 台 | 1.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 工业 | 详见附表一十一 |

附表一：高效液相色谱仪进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1 输液泵 1.1.1 泵类型：并联双柱塞（冲程体积≤10微升）； 1.1.2 物理双泵头：可减低故障率，便于维护； 1.1.3 流速范围：0.0001～10.0000mL/min； 1.1.4 耐压：≥70Mpa； 1.1.5 流速精确度：RSD（相对标准偏差）≤0.065%； 1.1.6 混合器控温：可实现流动相的混合； 1.1.7 梯度类型：高压梯度（2种或3种溶剂）、四元低压梯度； 1.1.8 浓度梯度范围：0～100%（0.1%步进）； ▲1.1.9 具有自我诊断/自我恢复功能：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，可自动执行Purge（排气/吹扫），以便恢复至正常分析状态； 1.1.10 具有智能流量控制功能：可防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱的使用寿命； 1.1.11 pH耐受范围：1～14； 1.2 在线脱气机 1.2.1 流路数目：≥5路； 1.2.2 脱气流路体积：400µL/每流路； 1.3 自动进样器 1.3.1 线性：≥0.9999%； 1.3.2 耐压：≥70Mpa； 1.3.3 进样周期：≤7.0秒； 1.3.4 进样速度：≥4秒； 1.3.5 样品数量：不少于160位（1.5mL/2mL样品瓶） 1.3.6 交叉污染：≤0.0005%； ▲1.3.7 可执行针外润洗和进样口冲洗； 1.3.8 针外壁送液清洗：可扩展支持不少于2路清洗液； 1.3.9 针内壁清洗：可扩展支持不少于3路清洗液； 1.3.10 双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析； 1.3.11 具有样品冷却功能，具有的样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度； 1.3.12 智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入，影响样品仓内温度，并防止冷凝的发生； 1.3.13 样品控温设定范围：4～45℃； 1.3.14 pH耐受范围：1～14； 1.4 柱温箱 1.4.1 温度控制类型：强制空气循环； 1.4.2 温度控制范围：室温-10℃～85℃； 1.4.3 色谱柱容量：单个柱温箱内可放置100mm×6根或者300mm×3根； 1.4.4 双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器； 1.5 二极管阵列检测器 1.5.1 光源：氘灯和钨灯； 1.5.2 二极管数量：≥1024个； 1.5.3 波长范围：190～750nm； 1.5.4 漂移：≤0.4×10-3AU/h； 1.5.5 噪音：≤4.5×10-6AU； 1.5.6 线性：≥2.5AU； 1.5.7 温度系数：≤0.3×10-3AU/℃； 1.5.8 标准池 1.5.8.1 光程：≤10mm； 1.5.8.2 池体积：≤12微升； 1.5.8.3 耐压：≤12MPa； 1.5.9 控温单元包括：光源、光路系统、流通池； 1.5.10 流通池温控：20～50℃、1℃步进； 1.5.11 具有UV截止功能：内置UV截止滤光片（开/关可选）； ▲1.5.12 可实现共流出化合物的基线分离：可通过配置的智能峰解卷积的功能来实现； 1.5.13 具有流通池ID/光源ID功能：通过识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告； 1.6 色谱工作站 1.6.1 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中； 1.6.2 文件在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能； 1.6.3 具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能； 1.7 电脑及打印机 1.7.1 电脑配置应不低于以下参数：win10，64位，CPU i5或以上，处理器2.4GHz四核或以上，内存≥16GB，硬盘≥500G，≥21英寸LED显示器，USB2.0接口2个以上； 1.7.2 打印机配置应不低于以下参数：可双面打印，打印速度：≥黑色16ppm（A4），打印分辨率：≥600dpi×600dpi，配置内存：≥16MB，USB2.0高速及以上接口； 2.配置要求 2.1 梯度泵：1套； 2.2 真空脱气机：1套； 2.3 自动进样器：1套； 2.4 二极管阵列检测器：1套； 2.5 柱温箱：1套； 2.6 快速分离用色谱柱：pH：1-10，粒径2μm, 100×2.1mm：1根； 2.7 快速分离用色谱柱：pH：1-10，粒径2μm, 50×2.1mm：1根； 2.8 粒径2μm保护柱套装：1套； 2.9 色谱柱接头及连接配件：1套； 2.10 电脑及纸质报告输出设备（打印机）：1套。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：溶出试验仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1 搅拌桨与转篮规格均应符合《中国药典》2020年版要求； 1.2 搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm； 1.3 转篮摆动幅度：≤1.0mm； 1.4 转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0mm； 1.5 调速范围：25～250rpm，可根据使用需求扩展到1～1000rpm； 1.6 转速分辨率：≤1rpm； 1.7 稳速误差：≤±1%； 1.8 调温范围：室温～45.0℃； 1.9 温度分辨率：≤0.1℃； 1.10 控温误差：≤±0.1℃； 1.11 机头应配整体密封杯盖，以有效防止溶出介质的蒸发； 1.12 机头电动升降，8只桨/篮应可同步升降，每只桨/篮杆应可单独手动拆装； 1.13 采用液晶触摸屏； ▲1.14 仪器系统设有访问控制权限管理功能、审计追踪、锁定屏幕、数据备份等应符合《中国药典》和国家行业标准的规定及有关数据完整性的要求； 1.15 设有不少于五层的用户等级管理权限，具有审计追踪功能； 1.16 具有低温报警（＜3℃）、高温报警（＞47℃）及二次过热保护功能； 1.17 水浴箱安装有自闭式快速接嘴，方便换水和清洗水浴箱； 1.18 具有同时投药装置，实现桨法实验时的同步投药，减少实验误差； 2.配置要求 2.1溶出试验仪：1台； 2.2附件箱：1个； 2.3标配过滤器（≤0.8微米）：100个； 2.4溶出杯（带杯圈）：8个。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：粘度测量系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1 恒温粘度槽 1.1.1 工作温度范围 ：室温+5℃～100℃； 1.1.2温度控制方式：PID1； ▲1.1.3 温度控制稳定性：±0.03℃； 1.1.4 温度显示分辨率：±0.01℃； 1.1.5 加热功率：≥2000W； 1.1.6 透明浴槽设计，可应用于对毛细管粘度计和密度计的恒温状态的观察； 1.1.7 所有浸入浴液的部件均由不锈钢和塑料构成； 1.2 外置恒温循环器 1.2.1 控温范围：-10℃～+100℃； 1.2.2 稳定性：±0.2℃； 1.2.3 加热功率：≥1500W； 1.2.4 制冷功率：≥300W（以20℃温度点为例）； 1.2.5 显示分辨率：≥0.1℃ 1.3 粘度计时器部分 ▲1.3.1 采用红外检测装置，能够准确测量样品（定量恒温）流经玻璃毛细粘度管的时间； 1.3.2 时间测量范围：最长至999s； 1.3.3 时间测量精度：±0.01s； 1.4采用LCD显示屏，可以显示样品流过时间、日期、时间、样品和粘度管等信息； 1.5粘度计时器数据可传输，可通过USB和打印机导出数据； 2.配置要求 2.1 恒温粘度槽：1套； 2.2 恒温循环器：1套，包括： 2.2.1 主机：1台， 2.2.2 标配金属外循环转接头：2个， 2.2.3 标配金属喉箍：4个， 2.2.4 标配外接管路：2米； 2.3 自动计时器：1套； 2.4 平氏粘度计：5根； 2.5 乌氏粘度计：5根。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：pH计进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 ▲1.1 可支持双通道测量：安装电极后，可同时进行两个样品的pH测试，互不干扰； 1.2 仪器操作语言具有中文等多种可选，高清彩色屏幕显示； 1.3 仪器具有电极状态提示功能； 1.4 仪器可生成符合GLP（良好实验室规范） 标准的报告，也可通过LIMS（实验室信息化系统）/Excel 等方式导出实验结果； 1.5仪器同时支持数字信号电极和模拟信号电极，可根据应用需要选择适宜电极，数字信号电极电缆内置模拟/数字信号转换器； 1.6 电位测量分辨率：≤0.1mV； 1.7 电位测量精确度：±0.2mV； 1.8 温度测量分辨率：≤0.1℃； 1.9 温度测量精确度：±0.2℃； 1.10 pH测量分辨率：≤0.001 pH； 1.11 pH测量精确度：±0.003 pH； 1.12 设备的实验结果存储容量：≥10000组数据结果； 1.13 可兼顾实验室和户外测量，电池供电时连续工作时间≥5小时； 2.配置要求 2.1 pH计主机：1台； 2.2 pH电极：1支； 2.3 实验室用仪器底座和电极架：1套； 2.4 便携式安全绳：1根。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：超级微波消解仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1 主机系统 1.1.1 微波功率：≥1500W； 1.1.2 主机外壳材质：不锈钢； 1.1.3 最大消解压力：≥200Bar； 1.1.4 最大消解温度：≥280℃； 1.1.5 最大样品处理量：≥25个/批 1.1.6 最大有机样品称样量：≥15g； 1.1.7 最大单个样品反应罐体积：≥1.0L； 1.1.8 工作腔体积：≥1.0L； ▲1.1.9 具备定轨自动升降系统，可确保消解管支架沿着固定轨道全自动升降，自动排酸气，无需操作人员手动搬动至通风橱，便于使用； 1.1.10 内置排酸气系统，排气孔高于不锈钢单反应腔开口处，排气孔数不少于2个，单孔孔径≥4cm； 1.1.11 工作腔盖子可自动闭合，系统可自动排放有害气体； 1.1.12 微波消解前可预先冲入高压氮气，使反应腔压力达到50～100bar； ▲1.1.13 外置式密闭式水冷系统设计 1.1.13.1 控温精度：±0.1℃； 1.1.13.2 冷却范围：5～35℃； 1.1.13.3 彩色触摸屏控制； 1.1.13.4 制冷功率≥1000W，冷却水箱容积≥3.0L； 1.1.13.5 可直接使用去离子水，无需额外购置使用液体，降低运行费用； 1.1.14 具有较好的消解效率：8小时工作时间内可消解8～12批次样品； 1.2 温度控制系统 ▲1.2.1高精度热电偶温度控制系统，固定在定轨升降系统上，可直接测量所有消解管的实际消解温度（非工作腔外壁温度）； 1.2.2 控温范围：室温～480℃，控温精度：≤0.1℃； 1.2.3 具有额外的三部位辅助安全测温系统，以确保操作安全（备注：应简述各部位的温控工作原理，并提供软件截图以作证明）； 1.3 内置的压力传感器，实时测量反应腔体内所有样品管的实际消解温度和压力； 1.4 控制终端 1.4.1 分体控制终端； ▲1.4.2 彩色触摸式智能控制，高分辨率彩色显示； 1.4.3 可远距离控制微波消解系统，减少电子电路的损害，减少微波辐射； 1.5 每个消解管无需使用消解外罐； 1.6 主机配备接口 1.6.1 具备10个以上USB接口、LAN接口、扩展接口、VIDEO接口等； 1.6.2 可通过U盘等导入、导出应用方法，升级系统软件； 1.6.3 可直接连接计算机、打印机、U盘和称样天平； 1.6.4 可自动保留不少于10年的运行工作记录； 1.7具备指示灯功能，通过≥4种的颜色变化，表示不同仪器操作状态，便于操作使用。 1.8 具备无线网络连接功能； 2. 配置要求 2.1 全不锈钢主机：1台； 2.2 定轨自动升降系统：1套； 2.3 22位TFM支架：2套； 2.4 15位TFM支架：2套； 2.5 消解管 2.5.1 TFM管（15位）：15套×3； 2.5.2 TFM盖子（15位）：150个； 2.5.3 TFM管（22位）：22套×3； 2.5.4 TFM盖子：150个； 2.5.5 石英管（15位）：300支； 2.5.6 石英管（22位）：300支； 2.6 分体触摸屏控制终端：1套； 2.7 自动气体控制单元：1台； 2.8 外置循环水冷却器：1台； 2.9 温度控制系统：1套； 2.10 辅助控温系统：3套； 2.11全罐压力控制系统：1套； 2.12 赶酸机：1台； 2.13 无线网络连接卡：1张。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：高压灭菌器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1 灭菌胆尺寸（内径×深度）：≥76升，内部直径≥360mm； ▲1.2 为确保设备安全性：内胆材质应不低于SUS304，内胆厚度≥2.5mm； 1.3 内胆进行喷砂，电解抛光处理； 1.4 最高温度可达：135℃； 1.5 温度范围：40～135℃； 1.6 灭菌温度：105～135℃； 1.7 保温温度：40～60℃； 1.8 可设定时间范围：灭菌，融化：0～4h，可连续保温：≥72h，预约灭菌：1～99h； 1.9 控制器：智能微电脑控制； 1.10 程序模式：具有不少于4类的预置灭菌模式，可分别针对固体、液体样品琼脂等； 1.11 排气方式：全排、微排、不排； 1.12 具有功能：定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检系统记忆存储系统； 1.13 冷却装置：轴流风扇，可根据灭菌方式不同设置自动启动； 1.14 具有对应安全装置：压力安全阀，防止干烧，门锁安全连锁装置，腔盖关闭检测系统，过压检测，超温检测，漏电短路检测； 1.15 应具备双温度传感器和压力传感器，可校准； 1.16 权限管理：不少于五级的密码权限控制，每级均有独立密码，便于设备管理； 1.17 防干烧保护：通过软件控制防干烧； ▲1.18 可拆卸的压力表： 压力表卡扣式设计，无需拆灭菌器边框，便于后续使用过程中的拆卸计量，同时确保安全； 1.19 最大功率：≥2700W； 2. 配置要求 2.1 主机：1台； 2.2 不锈钢网篮：2个； 2.3 排水软管：1套； 2.4 储水瓶：1个； 2.5 废气收集瓶：1个； 2.6 隔水板：1个。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：超低温冰箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1 内部容积：≥420升，可存放2英寸冻存盒的数量：≥300个； ▲1.2 压缩机:配置2台≥550W的工业级高效压缩机，制冷剂应为无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290)； 1.3 拓展性：可选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温； 1.4 具有重型脚轮，以方便移动和固定冰箱； 1.5 具有≥6.5英寸电容式触摸屏用户界面，无需复杂参数设置即可监控冰箱的运行、温度及报警情况； ▲1.6 整机内置≥7个温度探头，监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行，并有助于故障原因的判断； 1.7 控制面板具有不少于三位数的密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改； 1.8 标配不少于4扇的聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩，减少冷气丢失； 1.9 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃ 升温到-50℃ 的时间不低于230分钟； ▲1.10 保温结构设计：配备真空绝热板，结合环保、水压泡沫绝热材料，可保温性能及存储密度； 1.11 具有电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保密封保温效果； 1.12 具有屏幕防水设计，可有效防止清洁时液体进入，损坏控制器； 1.13 符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加1个挂锁，提高安全性； 1.14 冷凝器面积≥300×450mm，可确保较好的降温效果； 1.15 冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗，保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能； 1.16 外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在≤60秒内再次单手开启，提高操作效率； 1.17实验室空间，冰箱占地面积≤0.7m2； 2. 配置要求 2.1 主机：1台； 2.2 说明书：1本。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：凝胶成像系统进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1 硬件指标 ▲1.1.1 具备触摸屏功能，≥9.5英寸显示屏； 1.1.2 可多点触控，显示屏分辨率≥1024×768像素； 1.1.3 最大成像面积（长×宽）：≥20×13cm； ▲1.1.4 成像检测器原始像素：≥600万像素； 1.1.5 像素深度（灰度值）：可达65500； 1.1.6 动态范围：≥3.5 OD； 1.1.7 激发光源：可自发透射紫外、侧白光，可选配透射白光； 1.1.8 发射滤光片范围：540～640nm； 1.1.9 自动功能 1）可选配智能托盘技术：系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置； 2）自动对焦：针对缩放设置，有预校准的自动对焦功能； 3）自动曝光：具备两种自动曝光算法（快速或优化）； 1.2 软件功能 1.2.1 具备全自动专业成像及分析软件，可对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出； 1.2.2 软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑； 1.2.3 软件可自由安装于多台电脑，以用于同时分析； 1.2.4 软件可控制曝光时间以看到微弱信号； 1.2.5 显示过饱和像素保证精确定量； 1.2.6 所有成像过程均可保持自动对焦； 1.2.7 使用时，可添加各种格式的文字注释； ▲1.2.8 可进行自动条带检测、自动分子量测算、自动条带浓度测算； 1.2.9 可进行相对含量百分数分析； 1.2.10 可进行绝对浓度、密度计算； 1.2.11 可进行微卫星DNA分析； 1.2.12 具备RFLP（限制性片段长度多态性分析）和DNA指纹分析功能； 1.2.13 具备3D图像观察及输出功能； 1.2.14 可进行不少于12种预设染料颜色标记显示及输出； 1.2.15 多幅图像合并显示并分析功能； 1.2.16 报告输出可包括：图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等； 1.2.17 图像输出格式包括：.tif、.bmp、.png、.jpg； 1.2.18 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出； 1.2.19 配有软件操作指南flash，便于随时查阅； 1.2.20软件可免费升级； 1.2.21中文版、英文版软件可按照需要自由切换； 1.3 电脑及打印机 1.3.1电脑配置应不低于以下参数：win10，64位，CPU i5或以上，处理器2.4GHz四核或以上，内存≥16GB，硬盘≥500G，≥21英寸LED显示器，USB2.0接口2个以上； 1.3.2 打印机配置应不低于以下参数：双面手动打印，彩色模式打印分辨率≥600*600dpi，黑白模式打印分辨率≥600*600dpi，黑白打印速度≥18ppm（ISO，A4）,彩色打印速度≥4ppm，处理器400MHz或以上，内存≥64MB，USB2.0及以上接口。 2.配置要求 2.1凝胶成像系统主机：1台； 2.2图像采集分析软件：1套； 2.3白光板：1块； 2.4紫外板：1块； 2.5说明书：1本； 2.6 电脑及打印机：1套。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：隔水式恒温培养箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1 拉丝不锈钢内胆，四角半圈弧过渡，搁板可自由装卸，以便于清洁； 1.2 有便于观察玻璃门，在工作状态，可随时打开玻璃门观察培养情况； 1.3 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小； 1.4 安全配置：具有独立限温报警系统，可声光报警提示实验人员。具有温度偏低、偏高和超温和缺水等报警功能。具有开门时间过长报警功能； 1.5 加热方式:水套式，保证腔室温度均匀； 1.6 控温范围:RT+5～65℃； 1.7 温度分辨率：≤0.1℃、温度波动度：±0.3℃； 1.8 温度均匀度：≤0.5℃（测试点为37℃时）； 1.9 输入功率:≥1300W； 1.10 培养箱容积:≥260L； 1.11 内胆尺寸（长×宽×高）：≥600×600×720mm； 1.12可安装载物托架：不少于2块； 1.13 定时范围：0～9999min； 2.配置要求 2.1隔水式恒温培养箱：1台； 2.2载物托架：2块。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十：偏光显微成像系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1生物显微镜 1.1.1 光学系统 ▲1.1.1.1无限远光学系统，齐焦距离≤45mm； 1.1.1.2 调焦机构：载物台垂直运动，旋钮高灵敏度；载物台行程≥25mm；带有粗调限位器；粗调旋钮可以调节扭力矩；微调精度≤1微米； 1.1.2 光源系统 1.1.2.1内置透射光柯勒照明器，LED照明装置，照明亮度≥12V 100W卤素灯泡；能支持共览光强亮度≥25人；配备加装色温调整滤光片； 1.1.3 聚光镜：宽范围应用，支持4X-100X物镜,无需拨动顶透镜,减少操作流程； 1.1.4 物镜转盘：物镜转盘孔位≥6孔，带偏光/微分干涉扩展槽； 1.1.5 物镜 ▲1.1.5.1 平场消色差物镜 1.1.5.2 4x（数值孔径≥0.10，工作距离≥18.0mm， 视场数≥25mm）； 1.1.5.3 10x（数值孔径≥0.25，工作距离≥10.0mm，视场数≥25mm）； 1.1.5.4 20x（数值孔径≥0.40，工作距离≥1.2mm，视场数≥25mm）； 1.1.5.5 40x（数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm，视场数≥25mm）； ▲1.1.5.6 100x（数值孔径≥1.25，工作距离≥0.15mm，视场数支持≥25mm）； 1.1.6 载物台 ▲1.1.6.1同轴载物台，钢丝传动确保精准性； 1.1.6.2 配有左手或右手低位传输控制装置，可扩展人机工程学低位手柄； 1.1.6.3 配有旋转机构以及扭矩调节机构，安装位置可旋转角度≥255度； 1.1.6.4 双片标本夹，可同时放置两块玻片标本观察； 1.1.7 观察镜筒及目镜 1.1.7.1 宽视野三目观察筒,视场数支持≥25mm；支持双眼观察及外接照相系统； 1.1.7.2 屈光度可调；观察筒倾角可达30度，瞳间距调节范围≥50mm； 1.1.7.3 三档分光，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%； 1.1.7.4 目镜：宽视野10X目镜两个；均带屈光调焦较正环偏光装置、起偏镜与检偏镜各一个，起偏镜可360度旋转观察； ▲1.1.7.5 可升级≥8孔位荧光滤块转盘荧光系统，≥25人多人共览； 1.1.7.6 光学元件采用无铅玻璃，所有光学部件均防霉处理，确保在湿热环境中工作不受影响； 1.2显微镜相机 1.2.1 与显微镜匹配国际通用的C型显微摄像接口，内置变焦调节装置； 1.2.2 传感器：高清大靶面芯片，芯片尺寸≥1/1.2英寸； 1.2.3 有效分辨率≥3450×2150（至少800万4K高清相素）； 1.2.4 视频模式：3450×2150（≥45帧/秒）、1900×1060(≥70帧/秒）； 1.2.5 传输方式：高速USB3.0传输； 1.3 图文分析软件 1.3.1 采集图像：支持多种型号显微相机，支持TWAIN（一种软件和数码相机、扫描仪等图像输入设备之间的通讯标准）接口； 1.3.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 1.3.3 白平衡校正：明场背景图像暗角消除，一键平场优化； 1.3.4 黑平衡校正：全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片）； 1.3.5 具有可在图像上添加注释、箭头等功能，可表示图像中的重点关注部位； 1.3.6 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可单独调节RGB各通道亮度，方便对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可进行改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得显示效果； 1.3.7 输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像放大比例关系； 1.3.8 可以做景深扩展,不同景深位置合成图像； 1.3.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，方便获取高分辨率大视野图像；实时预览拼接图片，实时获取大视野图片； 1.3.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理； 1.3.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同参数进行成像； 1.3.12 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel； 1.3.13 图文报告，可编辑图文报告模板，一键生成 Excel、Word； 1.3.14 软件可免费升级； 1.4电脑 1.4.1电脑配置应不低于以下参数：i7 11代或以上，处理器2.4GHz四核或以上，内存≥16GB，硬盘容量不低于256SSD+2T，2G独立显卡，≥23寸高清屏幕（至少1080P），高速USB3.0接口； 2.配置要求 2.1 显微镜机架:1台； 2.2 电源线:1条； 2.3 防尘罩:1个； 2.4 三目镜筒:1个； 2.5 目镜:2个； 2.6 物镜转盘:1个； 2.7 右手位载物台:1个； 2.8 LED光源:1个； 2.9 聚光镜:1个； 2.10 4X多功能物镜:1个； 2.11 10X多功能物镜:1个； 2.12 20X多功能物镜:1个； 2.13 40X多功能物镜:1个； 2.14 100X多功能物镜（油）:1个； 2.15 偏光装置(检偏镜、起偏镜):1套； 2.16 中文说明书及操作手册:1本； 2.17 高清显微镜相机:1套； 2.18 台式电脑: 1套。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十一：半自动定氮仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术指标 1.1 采用国际及中国国家标准收载的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 1.2 检测范围：0.1～205mg 氮；回收率:99～101%（0.1mg～205mg氮时）；重现性RSD≤0.5%； 1.3 定氮仪主机内置操作系统，液晶显示屏，带中英文操作界面。带自动蒸馏控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、自动蒸馏以及消化管自动排空； ▲1.4 具备如下功能：可通过改变试剂的添加顺序，在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，以改善蒸馏效果（应提供中文版本用户手册，描述此功能的原理及过程，以确认该功能的存在）； 1.5 具备双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式（蒸馏时的顺序：加水稀释、通入蒸汽和加碱液，处理消化后结成盐饼的样品非常温和安全有效）和延时蒸馏模式（加水、加碱液、通入蒸汽）； 1.6 蒸馏馏出液温度监控系统：温度探头位于冷凝器下方，可直接测定馏出液温度，以监控是否有意外操作导致氨损失，保证分析结果的准确可靠； 1.7 具备智能安全监控系统，确保操作者安全； 1.7.1 旋转式安全门：若安全门没有关闭或一旦安全门被意外打开，仪器应会停止所有操作； 1.7.2 试管在位：若没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作； 1.7.3 试管更换传感器：若没有更换试管就开始下一次分析时应会报警，且在确认前不能开始任何操作； 1.7.4 有蒸汽发生器液位/过压传感器等安全保护措施； ▲1.8 通用型消化管接头：一个消化管接头即可适配100ml/250ml/400ml/750ml消化管，满足不同分析需要； 1.9 消化炉 1.9.1 8位铝模块式整体加热，以保证加热消化的均匀性； 1.9.2 同时适用于250ml/400ml消化管； 1.9.3 可对消化参数--温度和时间进行设定，带有超温保护装置； 1.9.4 配置排废罩，可将消化过程中产生的废气排走，提供一致的消化条件，并改善工作环境； 1.10 其他相关内容 1.10.1 安装调试经用户验收当天起,质量保证期不少于1年； 1.10.2 应有生产厂家直接提供终身维修； 1.10.3 仪器安装时应开展现场免费培训，至少应使使用方2人具备独立操作设备能力； 2.配置要求 2.1 消化系统：1套，包括： 2.1.1消化炉1台； 2.1.2消化管架1个； 2.1.3带负压的排废罩1个； 2.2定氮仪系统：1套，包括： 2.2.1主机1台； 2.2.2 250ml接收瓶1个； 2.2.3 100ml和250ml消化管各1只； 2.2.4 带有液位传感器的碱桶、水桶、废液桶各1个； 2.2.5 通用消化管接头1个； 2.2.6 消化管夹1个； 2.3 标配附件： 2.3.1 消化管8只（≥250ml）； 2.3.2 催化剂1000片； 2.4 标配技术资料：仪器操作手册、维护手册、应用报告、凯氏消化手册等。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市食品药品检验所，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形:当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：兼投兼中：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：参照国家颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】 857号）标准的90%收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户 （ 请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中国银行股份有限公司中山中山五路支行 ，帐号：695172408489 ，收款人：智林招标（广东）有限公司。 二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）； 3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4）《关于印发环境标志产 品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）。 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，工业。 四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局中山市 人民政府金融工作局关于印发的通知》的告知，1、根据《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局 中山市 人民政府金融工作局关于印发的通知》（中人银发【2017 】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖 区内开 展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 2、截至当前，辖区内开展政 府采购质 押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系 人名单 序号 银行机构 经办部门联系人联系方式 1） 中国农业发展银行中山市分行客户业务部 邹可仕 188025 98981 信贷与风险管理部 陈小龙 15889891688 2） 中国工商 银行中山分行普 惠金融事业部 陈炳 菁 18928108782 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 3）中国农业银行 中山分行 普惠金融事 业部 赖思韵 22644682 4）广发银行中山分行 普惠 金融部 林光宇 888 6 2643 5）中国邮政储蓄银 行中山市分行小企业金融部 黄嘉霖138247207 41 6）中山农村商业银行总行公司业务部 杜保 森 88884181 7）平安银行中山分行 普惠金融部 林晓冰 13823931 817 8）兴业银行中山分行企业金融部 刘中芳 0760-88368666-203172 9）招商银行中山分行 公司金融事业部 唐庆颖 13924 998608 10）中国光大银行中山分行 公司业 务管理部 张梓颖 076 0-88858067 11）广州银行中 山分行 公司金融部 杨顺龙 88776919 12）中信银行中山分行 普惠金融部 陈廷忠 15113386853 普惠金融部 余超贤 15918291829 13）渤海银行中山分行 公司金融部 李建夏 13631124024 0760-87911816 分行营业部 徐艺 13928142042、07 60-87911808 14）华夏银行中山分行 营 销管理部 叶怡 28137 855 15）东莞银行中山分行 业务部赵荣耀 13042854636/86939959 16）东亚银行（中国）有限公司中山支行 中山支行 王 涛89986282/18926998881 17）浦发银行中山 分行 交易银行部 付涛 0760-89982303 3、 中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务 平台（网址： www.crcrfsp.com）和中 山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsyt hxt.zs.gov.cn）向辖区内特定或非特 定银行机构咨询并提出融资申请。4、采购人应当及时在应 收账款融资服务平台（网址：www. crcrf sp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。5 、中小微企业与银行机构签订政 府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下 政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企 业在融资银行机构开立的回 款账号。 6、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定， 对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系 统，供银行机构融资授 信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以开标时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)中山市政府采购网(http://120.234.108.5:8088/zfcg/）、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、中山市政府采购网(http://120.234.108.5:8088/zfcg/）、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-88889687

邮箱：zlzb@zhilin-gd.com

地址：广东省中山市东区中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

邮编：528400

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地  址：广东省中山市兴中道63号101室

电  话：0760-88266297、88266299

邮  编：528400

传  真：0760-88266215

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由智林招标（广东）有限公司统一对外发布。

（2）对智林招标（广东）有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度或2022年度财务状况报告或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表复印件，财务报表须包含资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺书或说明书。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不专门面向中小企业采购。 |

表二符合性审查表：

采购包1（中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目预算总金额。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分11.0分 技术部分59.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 一般技术条款响应程度 (15.0分) | 对招标文件《附表一》至《附表一十一》中一般条款（非“▲”、非“★”条款）的响应程度进行评分： （1）一般条款（非“▲”、非“★”条款）负偏离在15项以内（含15项），每项扣1分； （2）一般条款（非“▲”、非“★”条款）负偏 离超过15项的，得0分； （3）完全响应，无负偏离，得15分。 备注：提供外文资料的，应同时翻译成中文简体版资料并投标人盖章，翻译内容的准确性由投标人负责。严禁翻译误导和错误，采购人有权拒绝验收并保留追责的权利。 |
|  |  | 重要技术条款响应程度 (35.0分) | 对招标文件《附表一》至《附表一十一》中带“▲”条款的响应程度进行评分：采购需求中带“▲”条款负偏离的，每负偏离1个扣2.5分，扣至0分为止。 备注：提供外文资料的，应同时翻译成中文简体版资料并投标人盖章，翻译内容的准确性由投标人负责。严禁翻译误 导和错误，采购人有权拒绝验收并保留追责的权利。 |
|  |  | 供货方案、进度计划 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人针对本项目提供的供货方案、进度计划进行评价： （1）供货方案、进度计划条理清晰，脉络分明，具体全面，项目管理及进度安排合 理高效、操作性强，得3分； （2）供货方案、进度计划条理较清晰，脉络 较分明，较具体全面，项目管理及进度安排较合理高效、操作 性较强，得 2分； （3）供货方案、进度计划条理不太全面，脉络不太分明，项目管理 及进度安排不太全面、操作性较弱，得 1分； （4）供货方案、进度计划条理差，脉络不分明，项目管理及进度安排差、操作性差，或者未提供，得0分。 |
|  |  | 安装、验收、培训计划 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 投标人针对本项目提供的实施方案（包括安装调试、项目验收、培训等）的完整性、可行性情况： （1）安装、调试、验收及培训方案完全契合本 项目实际需求，具体详细、合理可行、可操作性强，得3分； （2）安装、调试、验收及培训方案基本满足本项目实际需求，完整但不具体、有一定 可行性，得2分； （3）安装、调试、验收及培训方案部分满足本项目实际需求，有缺项，得1分； （4）安装、调试、验收及培训方案有重大偏差 或缺漏，合理性、可操作性差或者没有相关描述，得0分。 |
|  |  | 备品备件、耗材情况 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.5;3.0;） | 报价人所投产品的备品备件供应及耗材损耗情况： （1）备品备件供应及 时、充足，耗材损耗率低，性价比高，得3分； （2）备品备件供应能力较 好，耗材损耗率满足项目需要，性价比基本满足要求，得1.5分； （3）备品备件供应能力差，耗材损耗率高，性价比差，或者无相关描述，得0分。 |
| 商务部分 |  | 业绩 (3.0分) | 投标人2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过的同类项目业 绩情况，每提供1个得0.5分，满分得3分。 注：1、投标文件中提供合同 复印件并加盖投标人公章，合同复印件应体现采购内容、金额、签约日期 、双方盖章等重要信息，未按要求提供合同复印件不得分。2、同类仪器 设备合同指提供的合同本项目的核心产品。 |
|  |  | 售后服务情况及方案 (4.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;4.0;） | 对投标人提供的售后服务方案中的售后服务内容、售后服务措施、售后服务团队及人员技术支持、维护保养安排、售后服务便捷程度、响应时间等 内容进行评审： （1）售后服务保障体系完善、科学、详实，完全满足项目需求，并且能为本项目提供非常便捷的服务,服务响应时间、维修保障时 间满足或优于招标文件要求，售后、技术能力服务质量能很好地支持完成 本项目工作，得4分； （2）售后服务保障体系较完善，基本满足项目需求 ，且能为本项目提供较为便捷的售后服务,服务响应时间、维修保障时间满 足或存在微小负偏离于招标文件要求，而该微小偏离不影响项目服务的提 供，基本保证项目的顺利完成，得3分； （3）售后服务内容不全、保障 体系欠缺的，或者只能为本项目提供一般或较差的售后服务,服务响应时间 或维修保障时间负偏离于招标文件要求，得2分； （4）售后服务方案不满 足项目需求的，服务响应时间或维修保障时间负偏离且远超出项目要求， 对售后服务质量影响较大，得1分。 （5）不提供不得分。 |
|  |  | 商务条款响应程度 (4.0分) | （1）对招标文件对应包组“主要商务要求”全部响应，无负偏离，得4分；（2）对招标文件对应包组“主要商务要求”的响应有负偏离或有部分保留，得2分；（3）对招标文件对应包组“主要商务要求”全部负偏离或不响应，得0分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标 文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

（本合同范本仅供参考，中标人与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。）

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

根据             项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在       内付款：
1期：支付比例30%,合同签订后在15个工作日内，支付合同总价的30％作预付款。

2期：支付比例60%,完成供货、安装、调试、施工并验收合格后两个月内支付至合同总价的60％。

3期：支付比例10%,设备运行三个月后付清余款。

因甲方使用的是财政资金，甲方在上述约定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为    年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，   小时内到达现场，  小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.乙方应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等；
2.国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有3C认证；
3.国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明；
4.对属于国家规定强制检定或校准的进口仪器，乙方应提供进口检定或校准合格证书，否则不予验收；
5.验收由甲方、乙方及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行；
6.如有必要项目验收由第三方对乙方所供主要设备进行技术检测，并出具技术检测报告，所需费用由乙方支付；
7.验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.   对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决  合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、 其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、     合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式   份。甲乙双方各执  份，代理机构执壹份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日  签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：442000-2023-02175

采购项目编号：442000-2023-02175

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

格式一：

投标函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的“中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目”项目的招标[采购项目编号为：442000-2023-02175]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目”项目采购[采购项目编号为442000-2023-02175]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：中山市食品药品检验所

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：智林招标（广东）有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目招标中获中标（采购项目编号：442000-2023-02175），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应智林招标（广东）有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与“中山市食品药品检验所检验检测设备更新和能力提高项目”项目（采购项目编号：442000-2023-02175）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日