广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：442000-2024-00484

采购项目编号：442000-2024-00484

项目名称：2024年中山市残疾人康复救助服务框架协议采购项目

采购人：中山市残疾人联合会

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

第一章投标邀请

智林招标（广东）有限公司受中山市残疾人联合会的委托，采用公开招标方式组织采购2024年中山市残疾人康复救助服务框架协议采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：2024年中山市残疾人康复救助服务框架协议采购项目

采购计划编号：442000-2024-00484

采购项目编号：442000-2024-00484

采购方式：公开招标

预算金额：11,800,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目):

采购包预算金额：2,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 康复服务 | 0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目 | 1.00(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满（以先到者为准），委托合同终止。

采购包2(0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目):

采购包预算金额：4,900,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 康复服务 | 0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目 | 1.00(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满（以先到者为准），委托合同终止。

采购包3(残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目):

采购包预算金额：4,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 康复服务 | 残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目 | 1.00(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同约定生效之日起至2024年12月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满（以先到者为准），委托合同终止。

采购包4(残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目):

采购包预算金额：900,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 康复服务 | 残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目 | 1.00(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同约定生效之日起至2024年12月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满（以先到者为准），委托合同终止。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下任意一种证明材料即可：①2022年度或2023年度财务状况报告（审计报告或年度财务报表）；②投标截止日前12个月内任意1个月或1个季度的财务报表复印件；③银行出具的资信证明材料复印件（注：财务报表至少需提供资产负债表、利润表）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：请在投标文件里提供承诺或说明。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目）：本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。

采购包2（0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目）：本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。

采购包3（残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目）：本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。

采购包4（残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目）：本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)投标人须具有中山市残疾人定点康复机构资格（提供相关证明文件）。

采购包2（0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)投标人须具有中山市残疾人定点康复机构资格（提供相关证明文件）。

采购包3（残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)投标人须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗机构执业许可证》。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）

采购包4（残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)投标人须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗机构执业许可证》。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（  http://www.智林招标.com//)。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：中山市残疾人联合会

地址：广东省中山市石岐区河泊大街三巷1号

联系方式：0760-88830217

2.采购代理机构信息

名称：智林招标（广东）有限公司

地址：广东省中山市石岐区东明北路18号206卡（之十一）

联系方式：0760-88889687

3.项目联系方式

项目联系人：吴颖红

电话：0760-88889687

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

（一）项目说明

本项目符合《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第110号）第三条第三款规定情形：集中采购目录以外，采购限额标准以上，为本部门、本系统以外的服务对象提供服务的政府购买服务项目，需要确定2家以上供应商由服务对象自主选择的。

（二）项目基本概况

1.征集人：中山市残疾人联合会

2.项目名称：2024年中山市残疾人康复救助服务框架协议采购项目

3.服务范围：中山市残疾人联合会采用框架协议方式公开征集每个采购包不多于10家供应商，提供0-6岁残疾儿童康复救助或残疾人（肢体类、视力类、听力类）辅助器具适配救助服务。

4.项目内容：

| 分包号 | 采购包名称 | 数量（项） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目 | 1 | ¥2,000,000.00 |
| 采购包2 | 0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目 | 1 | ¥4,900,000.00 |
| 采购包3 | 残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目 | 1 | ¥4,000,000.00 |
| 采购包4 | 残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目 | 1 | ¥900,000.00 |
| 合计 |  |  | ¥11,800,000.00 |

5.服务说明：

（1）根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，本次采购采用“封闭式框架协议”的方式，以“质量优先”为评审标准，公开择优确定入围供应商时有竞争和淘汰，淘汰比例不低于20％。在封闭式框架协议有效期内，除《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》约定的补充征集程序外，不随意增加协议供应商，入围供应商无正当理由不允许退出。

（2）确定第一阶段入围供应商的评审方法及淘汰率

确定第一阶段入围供应商时，提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商不得低于2家。淘汰比例不得低于20%，且至少淘汰一家供应商。

第一阶段入围供应商采用质量优先法进行综合评分，按照质量评分从高到低的排序，按照数量上限进行确定。服务项目质量因素包括服务内容、服务水平、供应商的履约能力、服务经验等。

（3）确定第二阶段成交供应商的方法

第二阶段通过“直接选定”方式，根据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素（结合征集人的选定规则“直接选定”），从第一阶段入围供应商中直接选定，征集人与入围供应商签订纸质项目服务合同。以符合救助要求的残疾人自愿选择服务机构为原则，入围供应商取得了服务资格并不意味实际业务量已经产生，征集人无法预计也无法保证将来的服务数量/采购数量以及各个入围供应商所占的市场份额。

（4）签订第二阶段采购合同的入围供应商应根据有关规定，遵循客观、公正、独立原则，按征集人要求按时按质为残疾人提供服务。

（5）入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

（一）恶意串通谋取入围或者合同成交的；

（二）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

（三）无正当理由拒不接受合同授予的；

（四）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

（五）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

（六）框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。

（6）在框架协议期限内，无正当理由入围供应商不得拒绝委托。已接受委托的项目，签订第二阶段成交合同的入围供应商必须按照框架协议与单项合同要求按时保质完成任务。未经征集人书面同意，不得擅自将受托项目转委托给第三方承担。

6.本项目由入围供应商负责招标文件对入围供应商要求的一切事宜及责任。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，成交后不作任何调整，征集人将不再支付任何费用。

7.特别说明：因系统设置限制无法修改，招标文件中“采购人（中山市残疾人联合会）”指“征集人”，“中标人（中标供应商）”指“入围供应商”。

采购包1（0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满（以先到者为准），委托合同终止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1.征集人每月按照中山市残疾儿童康复救助的相关规定，根据实际服务情况向入围供应商支付相应补助费用，入围供应商应向征集人提供真实的、合法的发票。如果入围供应商提供的发票证实为虚假发票或与税务局数据不符的，征集人有权拒付票面金额，征集人已付款的，入围供应商应退回。由于发票原因造成的一切损失由入围供应商承担。 2.如因非征集人原因导致的当期结算费用未能准时到账，具体支付时间由双方共同协商解决。 |
| 验收要求 | 1期：（1）档案管理。检查服务对象的申请资料、评估内容、跟踪随访等体现服务过程及内容的资料是否齐全。 （2）服务质量。按照一定比例对服务对象进行抽查，对入围供应商提供的预约时效、机构环境、服务态度等服务满意程度进行评分，综合评价服务质量。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 报价要求，1.本项目投标报价不参与价格评审。 2.投标人须在投标客户端投标填报“投标一览表”、“分项报价表”的投标报价、单价、总价可填报采购需求中规定的分项单价和汇总单价上限价。成交后以分项单价作为结算依据。（分项单价和汇总单价上限价详见“具体技术(参数)要求”） 3.投标人投标报价应包括本服务项目相关的所有成本、费用、相关税费和合理利润等（以人民币为结算单位）。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复服务 | 0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目 | 项 | 1.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、康复服务内容 1.服务对象： 按照中山市残疾儿童康复救助申报程序审批合格的0-6岁的听力言语残疾、肢体（脑瘫）残疾、智力残疾和孤独症残疾儿童。 2.康复服务主要内容： 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体（脑瘫）残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服务。 3.人员配置： （1）配备开展相关业务的康复类专业人员或执业医师及一定数量的工作人员。 （2）配备康复医师、康复治疗师、康复工程师、康复教师、社工等相关人员。 （3）康复服务负责人及相关人员需熟悉中山市精准康复服务行动的有关0-6岁残疾儿童康复救助规定与基本操作，熟悉残疾儿童康复救助的相关法规政策。 4.场地要求： （1）机构建设应符合国家、省、市的有关标准要求。 （2）康复机构设置在安全区域内，远离地处污染区、噪声区和危险区。服务场所应符合无障碍环境要求，并符合安全、消防、卫生、环境保护等国家现行有关法规和标准要求。建筑设计应符合下列要求： ①体现无障碍设计：门道有斜坡、能过轮椅； ②有安全防护设计：地面防滑，过道、厕所有扶手； ③地、墙、天顶设计便于管线安装、维修及设备固定； ④通风性良好，有温度、湿度调节装置； ⑤室内色彩、装饰符合残疾人心理。 （3）康复机构的场地使用面积应符合《广东省残疾人康复服务定点机构管理办法》服务场所设置要求。 5.基本设备： 根据国家及行业有关规定开展业务需要配置的设备。 6.业务开展： （1）项目齐全。根据广东省残疾人精准康复服务行动的要求，按照《广东省残疾人基本康复服务目录》或中山市制定的服务目录规定的服务内容和标准，开展相关服务项目。 （2）管理规范。制定明确的运营管理规范，包括：接收、转诊审批制度，举报投诉管理制度，服务内容、服务流程、员工岗位职责、考核、培训等相关管理制度，严格按照管理制度执行，管理规范。 （3）服务规范。制定明确的服务管理规范，包括：管理制度、财务管理制度、质量控制制度、岗位责任制度、回访制度等相关管理制度，明确康复服务工作流程和操作规范。 7.档案管理： 建立残疾人康复服务档案管理制度，配备必要的管理人员，配置符合要求的计算机信息管理系统，为接受康复服务的残疾人建档立卡，并及时准确将相关服务信息录入到有关残疾人康复服务信息管理系统。 二、质量监控要求 儿童康复建档率100%；儿童康复评估率100%；家长对儿童康复训练的满意率≥85%；无重大责任事故发生。 |
| ★ | 2 | 一、分项单价上限价和汇总单价上限价： 残疾类别; 补助条件; 康复训练 形式; 补助标准 （分项单价上限价）. 听力残疾; 一、二级或困难残疾儿童; 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 非全日制; 1200元/人/月. 言语残疾; 一、二级或困难残疾儿童; 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 非全日制; 1200元/人/月. 肢体残疾; 一、二级或困难残疾儿童; 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 非全日制; 1200元/人/月. 智力残疾; 一、二级或困难残疾儿童; 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 非全日制; 1200元/人/月. 孤独症儿童; 一、二级或困难残疾儿童; 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 非全日制; 1200元/人/月. 汇总单价上限; 13500元/人/月. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同约定生效之日起至2025年3月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满（以先到者为准），委托合同终止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1、征集人每月按照中山市残疾儿童康复救助的相关规定根据实际服务情况向入围供应商支付相应补助费用，入围供应商应向征集人提供真实的、合法的发票。如果入围供应商提供的发票证实为虚假发票或与税务局数据不符的，征集人有权拒付票面金额，征集人已付款的，入围供应商应退回。由于发票原因造成的一切损失由入围供应商承担。 2、如因非征集人原因导致的当期结算费用未能准时到账，具体支付时间由双方共同协商解决。 |
| 验收要求 | 1期：（1）档案管理。检查服务对象的申请资料、评估内容、跟踪随访等体现服务过程及内容的资料是否齐全。 （2）服务质量。按照一定比例对服务对象进行抽查，对入围供应商提供的预约时效、机构环境、服务态度等服务满意程度进行评分，综合评价服务质量。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 报价要求，1.本项目投标报价不参与价格评审，投标人须在投标客户端投标填报“投标一览表”、“分项报价表”的投标报价、单价、总价可填报采购需求中规定的分项单价和汇总单价上限价。成交后以分项单价作为结算依据。（分项单价和汇总单价上限价详见“具体技术(参数)要求”） 2.投标人投标报价应包括本服务项目相关的所有成本、费用、相关税费和合理利润等（以人民币为结算单位）。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复服务 | 0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目 | 项 | 1.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、康复服务内容 1.服务对象： 按照中山市残疾儿童康复救助申报程序审批合格的0-6岁的听力言语残疾、肢体（脑瘫）残疾、智力残疾和孤独症残疾儿童。 2.康复服务主要内容： 为中山市户籍0-6岁听力言语残疾儿童康复服务、肢体（脑瘫）残疾儿童康复服务、智力残疾儿童康复服务和孤独症儿童提供康复服务。 3.人员配置： （1）配备开展相关业务的康复类专业人员或执业医师及一定数量的工作人员，其中康复专业人员应不低于职工总数的70%。 （2）配备康复医师、康复治疗师、康复工程师、康复教师、社工等相关人员。 （3）康复服务负责人及相关人员需熟悉中山市精准康复服务行动的有关0-6岁残疾儿童康复救助规定与基本操作，熟悉残疾儿童康复的相关法规政策。 4.场地要求： （1）机构建设应符合国家、省、市的有关标准要求。 （2）民办康复机构的住所地址和实际服务场所应当设置在建筑的一至三层。 （3）康复机构设置在安全区域内，严禁地处污染区、噪声区和危险区内。服务场所应符合无障碍环境要求，并符合安全、消防、卫生、环境保护等国家现行有关法规和标准要求。建筑设计应符合下列要求： ①无障碍设计：门道有斜坡、能过轮椅； ②安全防护设计：地面防滑，过道、厕所有扶手； ③地、墙、天顶设计便于管线安装、维修及设备固定； ④通风性良好，有温度、湿度调节装置； ⑤室内色彩、装饰符合残疾人心理。 （4）康复机构的场地使用面积应符合《广东省残疾人康复服务定点机构管理办法》服务场所设置要求。 ★(5)投标人须在投标文件中响应或承诺：成交后签订第二阶段项目服务合同前，在康复机构出入口及残疾儿童活动、康复训练等公共区域安装实时高清监控联网设备装置，监控视频记录应严格保密且保存不少于60天，以备征集人检查考核。 5.基本设备： 根据国家及行业有关规定开展业务需要配置的设备。 6.业务开展： （1）项目齐全。根据广东省残疾人精准康复服务行动的要求，按照《广东省残疾人基本康复服务目录》或中山市制定的服务目录规定的服务内容和标准，开展相关服务项目。 （2）管理规范。制定明确的运营管理规范，包括：接收、转诊审批制度，举报投诉管理制度，服务内容、服务流程、员工岗位职责、考核、培训等相关管理制度，严格按照管理制度执行，管理规范。 （3）服务规范。制定明确的服务管理规范，包括：管理制度、财务管理制度、质量控制制度、岗位责任制度、回访制度等相关管理制度，明确康复服务工作流程和操作规范。 7.档案管理： 建立残疾人康复服务档案管理制度，配备必要的管理人员，配置符合要求的计算机信息管理系统，为接受康复服务的残疾人建档立卡，并及时准确将相关服务信息录入到有关残疾人康复服务信息管理系统。 二、质量监控要求 儿童康复建档率100%；儿童康复评估率100%；家长对儿童康复训练的满意率≥85%；无重大责任事故发生。 |
| ★ | 2 | 一、分项单价上限价和汇总单价上限价： 残疾类别; 补助条件; 康复训练 形式; 补助标准 （分项单价上限价）; 备注. 听力残疾; 一、二级或困难残疾儿童; 全日制; 3000元/人/月; 在补助标准范围内，根据《广东省残疾儿童康复服务定点机构服务规范（试行）》要求，安排合适的康复时长和教学内容，其中，一对一形式（个别化康复教学）收费最高上限价为100元/节，小组形式（集体康复教学）收费最高上限价为40元/节。. 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 全日制; 2400元/人/月. 非全日制; 1200元/人/月. 言语残疾; 一、二级或困难残疾儿童; 全日制; 3000元/人/月. 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 全日制; 2400元/人/月. 非全日制; 1200元/人/月. 肢体残疾; 一、二级或困难残疾儿童; 全日制; 3000元/人/月. 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 全日制; 2400元/人/月. 非全日制; 1200元/人/月. 智力残疾; 一、二级或困难残疾儿童; 全日制; 3000元/人/月. 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 全日制; 2400元/人/月. 非全日制; 1200元/人/月. 孤独症儿童; 一、二级或困难残疾儿童; 全日制; 3000元/人/月. 非全日制; 1500元/人/月. 三、四级非困难残疾儿童; 全日制; 2400元/人/月. 非全日制; 1200元/人/月. 汇总单价上限; 40500元/人/月. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包3（残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同约定生效之日起至2024年12月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满（以先到者为准），委托合同终止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1.征集人每月按照《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则》补助标准及相关规定，根据实际服务情况向入围供应商支付相应补助费用，入围供应商应向征集人提供真实的、合法的发票。如果入围供应商提供的发票证实为虚假发票或与税务局数据不符的，征集人有权拒付票面金额，征集人已付款的，入围供应商应退回。由于发票原因造成的一切损失由入围供应商承担。 2.如因非征集人原因导致的当期结算费用未能准时到账，具体支付时间由双方共同协商解决。 |
| 验收要求 | 1期：（1）档案管理。征集人检查服务对象的申请资料、评估内容、辅助器具适配过程、使用指导、跟踪随访、辅助器具维修保养、售后服务等体现服务过程及内容的资料是否齐全。（2）服务质量。征集人按照一定比例对服务对象进行抽查，对入围供应商提供的预约时效、机构环境、服务态度等服务及辅助器具配置效果满意程度进行评分，综合评价服务质量。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，辅助器具品目内容详见《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则》。残疾人根据自愿原则选择入围供应商作为辅助器具适配机构，由征集人与入围供应商按照适配辅助器具进行补贴结算。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.本项目投标报价不参与价格评审，投标人须在投标客户端投标填报“投标一览表”、“分项报价表”的投标报价、单价、总价可填报采购需求中规定的分项单价和汇总单价上限价。成交后以分项单价作为结算依据。（分项单价和汇总单价上限价详见“具体技术(参数)要求”） 2.投标人投标报价应包括本服务项目相关的所有成本、费用、相关税费和合理利润等（以人民币为结算单位）。 |
| ★ | 2 | 分包要求 | 入围供应商应独立履行辅助器具的采购、咨询、评估、定制、适配、配送、维护维修等服务，不得把相关的业务转包或分包（包括变相转包或变相分包）给其他单位完成。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复服务 | 残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目 | 项 | 1.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、服务内容 1.按《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则》文件要求为残疾人基本型辅助器具适配补贴对象提供包含《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》中的辅助器具的采购、咨询、评估、定制、适配、配送、维护维修等服务。 二、人员配置要求 ▲1.应至少配有2名或以上听力测试人员（就业年龄段）。 2.机构工作人员需接受过专业技术培训、熟悉相关的业务知识、具备相关技能。 三、场地要求 1.机构应设置在安全区域内，严禁地处污染区、噪声区和危险区内。服务场所应符合无障碍环境建设要求，符合安全、消防、卫生、环境保护等国家现行有关法规和标准要求。环境设计应适合残疾人特点、满足服务内容、功能需求，配置相关服务设备。 ★2.投标人须在投标文件中响应或承诺：服务期内，保证能提供满足本项目要求的位于中山市内的履约服务能力（包括但不限于服务场所、投入项目人员），合同签订后一个月内在项目所在地设立采购包对应辅助器具的服务场所，用于展示采购包对应辅助器具，服务场所应为方便服务残疾人选配辅助器具，设立用于展示采购包对应辅助器具的场地，开放时间为工作日的每天08:30-12:00，14:30-17:30。 3.有固定的服务场所、设施，场地面积不少于100平方米，其中业务用房面积不低于总面积的70%。 4.功能用房配置：独立设置测听室、诊断室、耳模室、助听器验配室、言语康复指导室等。 四、设备要求 1.根据服务项目的需要配置相应的设备及办公、宣传、培训设备等。 2.对0-6岁儿童进行测听、评估等服务，还应具备小儿听力评估的相关仪器以及设备，如：行为测听声场、视觉强化测试设备等。 3.机构应具备展示服务项目相应的辅助器具品种的能力。 五、业务功能 1.根据残疾人辅助器具服务需求，按照《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》开展相关服务项目。 2.制定规章制度和工作职责、组织架构说明、员工岗位职责、考核、培训等相关管理制度。机构服务职能、服务流程、服务承诺等上墙明示。 3.开展残疾人需求调查、知识宣传、辅助器具选配、转介服务、上门服务、辅助器具转借等服务。 4.具体服务规范和服务标准按照国家和省现行的残疾人辅助器具适配项目所规定的服务内容、服务流程、服务周期和质量要求提供康复服务。 六、档案管理 1.按照相关要求建立残疾人辅助器具服务档案，完整填写档案内容，提供服务前、后反映残疾人辅助器具服务状况的文字、图片和音像资料。 2.符合残疾人精准康复辅助器具服务信息化管理要求。 3.具有家长服务相关记录。 |
|  | 2 | 一、辅助器具产品及服务要求 （一）听力类残疾类别的产品及服务（包括但不限于如下目录内容）：依照《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》中的全部辅助器具提供。 （二）听力类残疾类别的产品应符合相关国家标准或有关企业标准，其中助听器应满足以下技术标准与要求： ▲1.超大功率电脑编程智能型耳背式助听器技术参数： （1）全数字信号处理，自适应双麦克风，自动聆听程序≥3个； （2）独立调节通道≥10个,最大声输出>130dB SPL； （3）满档声增益>75dB,频率响应范围达到100-5500Hz； （4）等效输入噪声<10dB SPL，谐波失真<0.8%； （5）手动聆听程序>3个，具备自动声反馈抑制设置； （6）拥有≥3个验配公式； （7）拥有移频功能，同时具备IP68防风防潮防尘设计； （8）具备智能控制系统，自适应噪声抑制。 （投标人在投标文件中需提供单个产品正面左前方,俯视照片一张,白底,图像清晰,并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料+主要参数”内容顺序,逐项制作书面说明,A4纸单面限于两个产品。） ▲2.中大功率电脑编程智能型耳内式助听器技术参数： （1）全数字信号处理，宽动态范围压缩技术，自动聆听程序≥3个； （2）独立调节通道≥10个，最大声输出≥110dB SPL； （3）满档声增益≥65.1dB，频率响应范围100-5200Hz； （4）电感灵敏度<110dB SPL； （5）手动聆听程序>3个，具备自动声反馈抑制设置； （6）拥有≥3个验配公式； （7）拥有移频功能，同时具备IP68防风防潮防尘设计； （8）具备智能控制系统，自适应噪声抑制。 （投标人在投标文件中需提供单个产品正面左前方,俯视照片一张,白底,图像清晰,并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料+主要参数”内容顺序,逐项制作书面说明,A4纸单面限于两个产品。） ▲3.大功率电脑编程智能型RIC助听器技术参数： （1）全数字信号处理，宽动态范围压缩技术，自动聆听程序≥3个； （2）独立调节通道≥10个，最大声输出110 dB SPL； （3）高频平均声输出≥100dB SPL，频率响应范围100-5600Hz； （4）手动聆听程序>3个，具备自动声反馈抑制设置； （5）拥有≥2个验配公式； （6）具备内置测听功能及IP68防风防潮防尘设计； （7）具备智能控制系统，自适应噪声抑制。 （投标人在投标文件中需提供单个产品正面左前方,俯视照片一张,白底,图像清晰,并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料+主要参数”内容顺序,逐项制作书面说明,A4纸单面限于两个产品。） ▲4. 0-17岁残疾儿童及少年超大功率电脑编程智能型耳背式助听技术参数： （1）全数字信号处理，双麦克风技术，自动聆听程序≥4个； （2）独立调节通道≥16个,最大声输出>135dB SPL； （3）满档声增益>75dB,频率响应范围达到100-5500Hz； （4）等效输入噪声10dB SPL； （5）手动聆听程序>3个，具备自动声反馈抑制设置； （6）拥有≥2个验配公式； （7）拥有移频功能，同时具备IP68防风防潮防尘设计； （8）具备风噪声抑制功能； （9）具备智能控制系统，自适应噪声抑制。 （投标人在投标文件中需提供单个产品正面左前方,俯视照片一张,白底,图像清晰,并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料+主要参数”内容顺序,逐项制作书面说明,A4纸单面限于两个产品。） 二、质量要求 入围供应商提供的产品需符合国家、行业等相关标准，符合残疾人的实际使用要求，并确保所有部件安全正常运行。 三、质保期 以产品生产厂家的质保期为最低要求，入围供应商可提供高于厂家质保期限的方案，质保期以验收合格之日起计算。 四、服务要求 1.投标人应具有先进的技术水平及丰富的实践经验。负责辅具产品的免费安装、调试。 2.当符合救助条件的适配对象选择到入围供应商处接受服务，并经征集人审核后，按照审核结果进行辅助器具适配，超出补贴标准的部分需残疾人自费，要履行告知义务并签署知情同意书。 3.为符合条件的残疾人提供听力类辅具适配服务，按要求为残疾人建立辅助器具服务档案，包括评估、适配、使用指导等资料，完整填写档案内容，提供服务前、后反映残疾人辅助器具服务状况的文字（并配图片或音像资料）。 4.辅助器具交付使用后,应采用电话、信函、电子邮件、入户访问或服务对象反馈等多种形式进行回访,对残疾人使用辅助器具的效果进行评估,做好跟踪服务。 5.通过直接面谈咨询、设立网络咨询窗口、公开咨询电话号码等方式，包括但不限于在服务场所设立咨询台直接咨询面谈及通过转介模式免费给予政策咨询和专业技术咨询解答解释，做好来访来电网络咨询登记，为有需求的社会公众、残疾人工作者、残疾人提供咨询服务。 6.做好已适配辅具保修期内的维保，确保辅具适配服务满意度不低于90%（征集人将定期采用电话、入户访问或服务对象反馈等多种形式进行回访,对于服务满意度低于90%的入围供应商，征集人通过书面告诫，责令其限期整改，在规定时间内整改不合格的，征集人有权解除相关协议）。 7.入围供应商须及时响应征集人的服务要求，提供上门服务保障，产品如出现故障，入围供应商在接到使用者（残疾人）故障信息后2小时内做出响应，并应在24小时内解决问题。入围供应商应在合同约定的时间内解决问题，如果不能按时解决，征集人有权退货、索赔或拒付货款。故障排除期间入围供应商应提供替代器具给使用者（残疾人）使用。 五、产品展示要求 征集人负责协调提供场地，入围供应商免费提供中标样品,免费设置展柜（投标文件资料中需提供相应承诺函）。 六、其他要求 征集人有权对入围供应商提供的每个类型产品进行抽样质检。征集人在收到使用者对入围供应商投诉质疑时,如可能存在产品质量问题的,对投诉质疑产品进行相应质检,以上所有质检涉及的费用均由入围供应商进行支付,如质检发现明确为产品存在质量问题的,征集人有权对入围供应商存在质量问题的产品的同一批货进行处罚,如处罚整批货同等货款或不支付同批货货款。 |
| ★ | 3 | 一、分项单价上限价和汇总单价上限价： 听力类辅助器具分项上限单价和汇总单价上限： 类别; 名 称; 补贴标准（元） （分项上限单价）; 单位; 最低使用年限. 听力残疾; 闪光门铃; 100元; 个; 2年. 成人助听器 （耳背/定制式）; 2500元; 台; 8年1次，可双耳适配。. 成人助听器 （耳背/定制式） （困难残疾人）; 3500元; 台; 8年1次，可双耳适配。. 0-17岁残疾儿童及少年助听器（耳背/定制式）; 6000元; 台; 0-6岁3年1次，7-17岁5年1次，可双耳适配。. 盒式助听器; 300元; 台; 5年. 震动闹钟; 80元; 个; 2年. 聋用手写电子沟通板; 150元; 台; 3年. 0-17岁残疾儿童及少年无线调频系统; 3000元; 套; 3年. 汇总单价上限; 15630元. 说明：残疾人购买的产品价格低于补贴标准的，按实际价格结算。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包4（残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同约定生效之日起至2024年12月31日。结算金额累计达到采购包预算金额或服务期满（以先到者为准），委托合同终止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1、征集人每月按照《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则》补助标准及相关规定根据实际服务情况向入围供应商支付相应补助费用，入围供应商应向征集人提供真实的、合法的发票。如果入围供应商提供的发票证实为虚假发票或与税务局数据不符的，征集人有权拒付票面金额，征集人已付款的，入围供应商应退回。由于发票原因造成的一切损失由入围供应商承担。 2、如因非征集人原因导致的当期结算费用未能准时到账，具体支付时间由双方共同协商解决。 |
| 验收要求 | 1期：（1）档案管理。征集人检查服务对象的申请资料、评估内容、适配过程、使用指导、跟踪随访、维修保养、售后服务等体现服务过程及内容的资料是否齐全。（2）服务质量。征集人按照一定比例对服务对象进行抽查，对入围供应商提供的预约时效、机构环境、服务态度等服务及辅助器具配置效果满意程度进行评分，综合评价服务质量。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，辅助器具品目内容详见《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则》。残疾人可自愿选择入围供应商作为辅助器具适配机构，由征集人与入围供应商按照适配辅助器具进行补贴结算。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.本项目投标报价不参与价格评审，投标人须在投标客户端投标填报“投标一览表”、“分项报价表”的投标报价、单价、总价可填报采购需求中规定的分项单价和汇总单价上限价。成交后以分项单价作为结算依据。（分项单价和汇总单价上限价详见“具体技术(参数)要求”） 2.投标人投标报价应包括本服务项目相关的所有成本、费用、相关税费和合理利润等（以人民币为结算单位）。 |
| ★ | 2 | 分包要求 | 入围供应商应独立履行辅助器具的采购、咨询、评估、定制、适配、配送、维护维修等服务，不得把相关的业务转包或分包（包括变相转包或变相分包）给其他单位完成。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复服务 | 残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目 | 项 | 1.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、服务内容 1.按《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则》文件要求为残疾人基本型辅助器具适配补贴对象提供包含《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》中的辅助器具的采购、咨询、评估、定制、适配、配送、维护维修等服务。 二、人员配置要求 1.至少配有2名或以上专业技术人员。 2.机构工作人员需接受过专业技术培训、熟悉相关的业务知识、具备相关技能。 三、场地要求 1.机构应设置在安全区域内，严禁地处污染区、噪声区和危险区内。服务场所应符合无障碍环境建设要求，符合安全、消防、卫生、环境保护等现行国家有关法规和标准要求。环境设计应适合残疾人特点、满足服务内容、服务设备和功能需求。 ★2.投标人须在投标文件中响应或承诺：服务期内，保证能提供满足本项目要求的位于中山市内的履约服务能力（包括但不限于服务场所、投入项目人员），合同签订后一个月内在项目所在地设立采购包对应辅助器具的服务场所，用于展示采购包对应辅助器具，服务场所应为方便服务残疾人选配辅助器具，设立用于展示采购包对应辅助器具场地，开放时间为工作日的每天08:30-12:00；14:30-17:30。 3.有固定的服务场所、设施，场地面积不少于100平方米，其中业务用房面积不低于总面积的70%。 4.功能用房配置：独立设置接待室、检查室、适配室、训练区等。 四、设备要求 1.根据服务项目的需要配置相应的设备及办公、宣传、培训设备等。 2.机构应具备展示服务项目相应的辅助器具品种的能力。 五、业务功能 1.根据残疾人辅助器具服务需求，按照广东省残疾人基本康复服务目录》或中山市制定的服务目录，开展相关服务项目。 2.制定规章制度和工作职责、组织架构说明、员工岗位职责、考核、培训等相关管理制度。机构服务职能、服务流程、服务承诺等上墙明示。 3.开展残疾人需求调查、知识宣传、辅助器具选配、转介服务、上门服务、辅助器具转借等服务。 4.具体服务规范和服务标准按照国家和省现行的残疾人辅助器具适配项目所规定的服务内容、服务流程、服务周期和质量要求提供康复服务。 六、档案管理 1.按照相关要求建立残疾人辅助器具服务档案，完整填写档案内容，提供服务前、后反映残疾人辅助器具服务状况的文字、图片和音像资料。 2.符合残疾人精准康复辅助器具服务信息化管理要求。 3.具有家长服务相关记录。 |
|  | 2 | 一、辅助器具产品及服务要求 （一）肢体类、视力类的辅助器具产品及服务（包括但不限于如下目录内容）：依照《中山市残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》中的全部辅助器具提供。 （二）肢体类、视力类的辅助器具产品应符合相关国家标准或有关企业标准，其中轮椅、护理床、电子助视器应满足以下技术标准与要求： ▲1.普通轮椅技术参数： （1）产品为可折叠，单撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用用手直接驱动后轮式； （2）车架采用碳钢材料，表面粉体黑色，直径≥22mm，壁厚≥1.0mm，车架采用氩弧焊焊接，轴承需用使用强化双轴承； （3）座宽≥450mm，座垫采用黑色PVC内置海绵设计，缝边牢固整齐，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷，靠背材料为牛津尼龙布内置海绵，顶部应具有加强支撑带； （4）固定扶手，固定搁脚；脚踏板与车架连接稳定牢靠，不应有前后移动，避免使用者操作不当造成脚踏板脱落，高度可调节，脚踏板可向上翻起折叠，带有手动刹车装置，并带有护理刹车； （5）前轮为直径≥8英寸的PVC轮，后轮为直径≥24英寸的PU胎，前叉采用双轴承（避免在不平整路面推行造成小轮轴弯曲）； （6）轮椅车应配备安全带、小腿带，承重100KG 以上。 ▲2.护理型轮椅技术参数： （1）产品为可折叠，双支撑架，护理型轮椅； （2）车架钢制，表面电镀处理，车架采用氩弧焊焊接，轴承需用使用强化双轴承； （3）座垫采用牛津布内置海绵设计，缝边牢固整齐，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；靠背材料为牛津尼龙布内置海绵； （4）固定扶手，可拆可活动拆脚；脚踏板与车架连接稳定牢靠，不应有前后移动，避免使用者操作不当造成脚踏板脱落，高度可调节；脚踏板可向上翻起折叠。带有手动刹车装置，并带有护理刹车且可以下压刹死驻车； （5）PVC前轮+塑料前叉、PVC一体后轮； （6）轮椅车应配备安全带、小腿带，承重100KG以上。 ▲3.坐便轮椅技术参数： 电镀车架，工字结构，背垫+高周波U型座板+便桶，PVC前轮，配金属前叉，铝圈手轮+实心胎，光铝脚踏板，塑胶件，带连刹，配安全带。承重100KG以上。 ▲4.高靠背功能轮椅技术参数： （1）产品为可折叠，单支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用用手直接驱动后轮式； （2）车架为钢质材料，单支撑结构，活动扶手，活动搁脚，靠背可后躺，配防后倾装置，带餐桌，轴承需用使用强化双轴承。表面处理为镀铬或喷塑； （3）后靠背带头枕角度可调节≥170度；采用可拆式带座便器抽拉式座便垫，材质为高弹性海绵；座垫与车架连接部应稳固、贴合，不应有晃动、大缝隙等缺陷，座垫底部应有塑料保护盖； （4）活动扶手，可拆卸带腿托板可调节式挂脚；加长扶手可拆卸； （5）脚踏板与车架连接稳定牢靠，不应有前后移动，避免使用者操作不当造成脚踏板脱落，高度可调节；搁脚：可外旋，可拆卸； （6）前轮≥直径8英寸的PU或PVC轮，后轮≥直径24英寸的充气轮胎，前叉采用双轴承，肘节式刹车装置，后把手带有护理型手刹车功能； （7）轮椅车应配备安全带、小腿带，承重≥100KG； （8）增配座垫采用人造革皮内置海绵设计，中间有≥600d的帆布夹层，座垫厚度≥40mm，座垫与车架连接部应稳固、贴合。 ▲5.电动轮椅技术参数： （1）采用合金车架，表面无重金属、无有毒物质等。有安全带、防后倾轮； （2）背靠垫选用高密度牛津布料； （3）采用耐磨PU后轮组合，转向灵活，轮胎耐磨耐用和减震性能好等； （4）简易折叠车架、可折靠背把手管，可拆卸脚踏总成； （5）采用双模离合开关； （6）智能型控制器，控制精准、安全可靠，启、停平缓。并且能左、右扶手互换； （7）电机采用低能耗电机，电子刹车，具有半坡驻停不溜后等安全功能； （8）电池≤24伏、≤12AH，爬坡度6～8度，可翻越障碍物≤40mm，速度1～6 km/h，一次性充满电状态下在水平面路上行驶12km以上。 ▲6.护理床技术参数： （1）手动单摇病床.床头采用ABS结构，床头床尾可拆卸，便于护理人员为使用者洗头 洗脚 按摩等日常护理； （2）床架≥1.0mm厚度冷轧钢材，≥40*80厚壁管焊接而成，床面采用条形钢板一次冲孔成型，床体≥2.5mm加厚配件； （3）手摇起背调节.单摇柄。摇动手柄可让使用者形成坐姿，方便就餐，采用铝合金折叠护栏，单触式手柄操作简单； (4)背部折起角度0-75度，床体两侧配有护栏保护装置，防止使用者不小心滑落床下，不用时可折叠放下。 ▲7.近用手持电子助视器技术参数： （1）放大倍率1.25～33倍（范围内），可调放大倍率； （2）显示器4.3～7.0英寸宽屏液晶显示器； （3）7种模式以上（含7种）色彩模式； （4）具有可折叠支架，可提供书写功能； （5）具备图像冻结功能； （6）屏幕图像均应均匀无闪烁。 ▲8.远近两用台式电子助视器技术参数： （1）放大倍率2～80倍（范围内）可调； （2）显示器≥19英寸； （3）≥7种色彩模式； （4）摄像头自动对焦高清摄像头，可任意方向调整角度； （5）摄像头垂直旋转角度≥270度，水平旋转角度≥180度。 二、质量要求 1.入围供应商提供的产品须符合国家、行业等相关标准，符合残疾人的实际使用要求，并确保所有部件安全正常运行。 三、质保期 1.以产品生产厂家的质保期为最低要求，入围供应商可提供高于厂家质保期限的方案，质保期以验收合格之日起计算。 四、服务要求 1.投标人应具有先进的技术水平及丰富的实践经验。负责辅具产品的免费安装、调试。 2.当符合救助条件的适配对象选择到入围供应商处接受服务，并经征集人审核后，按照审核结果进行适配，超出补贴标准的部分需残疾人自费，入围供应商应履行告知义务并签署知情同意书。 3.为符合条件的残疾人提供听力类辅具适配服务，按要求为残疾人建立辅助器具服务档案，包括评估、适配、使用指导等资料，完整填写档案内容，提供服务前、后反映残疾人辅助器具服务状况的文字（并配图片或音像资料）。 4.辅助器具交付使用后,应采用电话、信函、电子邮件、入户访问或服务对象反馈等多种形式进行回访,对残疾人使用辅助器具的效果进行评估,做好跟踪服务。 5.通过直接面谈咨询、设立网络咨询窗口、公开咨询电话号码等方式，包括但不限于在服务场所设立咨询台直接咨询面谈及通过转介模式免费给予政策咨询和专业技术咨询解答解释，做好来访来电网络咨询登记，为有需求的社会公众、残疾人工作者、残疾人提供咨询服务。 6.做好已适配辅具保修期内的维保，确保辅具适配服务满意度不低于90%（征集人将定期采用电话、入户访问或服务对象反馈等多种形式进行回访,对于服务满意度低于90%的入围供应商，征集人通过书面告诫，责令其限期整改，在规定时间内整改不合格的，征集人有权解除相关协议）。 7.入围供应商须及时响应征集人的服务要求，提供上门服务保障，产品如出现故障，入围供应商在接到使用者（残疾人）故障信息后2小时内做出响应，并在24小时内解决问题。入围供应商应在合同约定的时间内解决问题，如果不能按时解决，征集人有权退货、索赔或拒付货款。故障排除期间入围供应商应提供替代品给使用者（残疾人）使用。 五、产品展示要求 征集人负责协调提供场地，入围供应商免费提供中标样品,免费设置展柜（投标文件资料中需提供相应承诺函）。 七、其他要求 征集人有权对入围供应商提供的每个类型产品进行抽样质检。征集人在收到使用者对入围供应商投诉质疑时,如存在有可能为产品质量问题情况的,对投诉质疑产品进行相应质检,以上所有质检涉及的费用均由入围供应商进行支付,如质检发现明确为产品存在质量问题的,征集人有权对入围供应商存在质量问题的产品的同一批货进行处罚,如处罚整批货同等货款或不支付同批货货款。 |
| ★ | 3 | 一、分项单价上限价和汇总单价上限价： 类别; 名 称; 补贴标准（元） （分项上限单价）; 单位; 最低使用年限. 肢体 残疾; 假 肢; 部分足假肢; 2000元; 具; 3年. 踝离断假肢; 2000元; 具; 3年. 小腿假肢; 3000元; 具; 3年. 膝离断假肢; 8000元; 具; 3年. 大腿假肢; 6000元; 具; 3年. 髋离断假肢; 8000元; 具; 3年. 部分手假肢; 2000元; 具; 3年. 腕离断简易假肢; 3000元; 具; 3年. 前臂装饰假肢; 4000元; 具; 3年. 上臂装饰假肢 （含肘离断假肢）; 8000元; 具; 3年. 肩关节离断装饰 假肢; 8000元; 具; 3年. 矫 形 器; 矫形鞋; 1000元; 只; 2年. 足部矫形器; 500元; 具; 2年. 踝足矫形器; 1000元; 具; 2年. 膝踝足矫形器; 1500元; 具; 2年. 脊柱矫形器; 1000元; 具; 2年. 手部矫形器; 300元; 具; 2年. 颈托; 200元; 个; 2年. 肢体 残疾; 移 动 辅 具 类; 护理型轮椅; 500元; 台; 4年. 坐便轮椅; 550元; 台; 4年. 普通轮椅; 400元; 台; 4年. 高靠背功能轮椅; 800元; 台; 4年. 手摇三轮车; 800元; 台; 4年. 电动轮椅; 2000元; 台; 5年. 防褥疮座垫; 500元; 张; 2年. 助行器; 200元; 台; 3年. 坐姿椅; 500元; 张; 3年. 站立架; 500元; 张; 3年. 腋拐; 80元; 副; 2年. 肘拐; 50元; 支; 2年. 手杖; 50元; 支; 2年. 移乘板; 150元; 个; 3年. 护 理 类; 护理床; 1500元; 张; 8年. 床用桌; 200元; 张; 5年. 可调靠架; 150元; 个; 3年. 防褥疮床垫; 500元; 张; 5年. 座便椅; 300元; 张; 3年. 沐浴椅; 300元; 张; 3年. 肢体 残疾; 日常 生活类辅具; 进食类辅具（专用刀、叉、勺、筷、杯盘、防滑垫等）; 50元 （每人最高补贴2件）; 件; 2年. 衣着类辅助器具（专用穿衣、穿鞋、穿袜等）; 件. 洗漱类辅具（专用牙刷、梳子、刷子等）; 件. 居家类辅助器具（专用门把手、烹调用具、开瓶罐器、特制开关等）; 件. 视力 残疾; 盲文写字板和笔; 100元; 套; 5年. 听书机; 200元; 台; 3年. 普通盲杖; 60元; 支; 3年. 闪光报警盲杖; 100元; 支; 3年. 光学放大镜; 80元; 个; 3年. 眼镜式助视器; 100元; 件; 3年. 低视力定制眼镜; 300元; 副; 3年. 单筒望远镜; 50元; 台; 3年. 盲用手表; 50元; 只; 3年. 阅读架; 50元; 个; 3年. 盲用报警水壶; 100元; 个; 3年. 盲用电饭煲; 200元; 个; 3年. 盲用收音机; 100元; 台; 3年. 远近两用台式电子助视器; 3000元; 台; 5年. 闪光语音门铃; 100元; 个; 2年. 近用手持电子助视器; 450元; 台; 5年. 基本型远、近距离助视器; 1000元; 台; 3年. 电脑辅助器具; 盲用电脑软件; 300元; 套; 4年. 手部辅助支架; 150元; 件; 4年. 0-17岁残疾儿童及少年; 坐姿椅; 800元; 张; 3年. 轮椅; 500元; 张; 3年. 站立架; 500元; 台; 3年. 助行器; 200元; 台; 3年. 踝足矫形器; 1000元; 具; 1年. 汇总单价上限; 79070元. 说明： （1）没有标明0-17岁残疾儿童及少年或困难残疾人享受具体补助标准的，同类别同年龄段的残疾人均可同等享受。 （2）残疾人购买的产品价格低于补贴标准的，按实际价格结算。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市残疾人联合会，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共4个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。采购包3：保证金人民币：0.00元整。采购包4：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形:当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：8家 采购包2：8家 采购包3：6家 采购包4：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：8家 采购包2：8家 采购包3：6家 采购包4：3家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：8家 采购包2：8家 采购包3：6家 采购包4：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：定额收费。各采购包按以下标准收费： 采购包1：定额收取3000元，由征集人支付。 采购包2：定额收取25000元，由入围供应商分摊。 采购包3：定额收取22000元，由入围供应商分摊。 采购包4：定额收取3000元，由入围供应商分摊。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户 （ 请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中国银行股份有限公司中山中山五路支行 ，账号：695172408489 ，收款人：智林招标（广东）有限公司。 二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）； 3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4）《关于印发环境标志产 品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）。 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，其他未列明行业。 四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局中山市人民政府金融工作局关于印发的通知》的告知，1、根据《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局 中山市 人民政府金融工作局关于印发的通知》（中人银发【2017 】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 2、截至当前，辖区内开展政 府采购质 押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单序号 银行机构经办部门联系人联系方式 （1）中国农业发展银行中山市分行客户业务部 邹可仕 188025 98981 信贷与风险管理部 陈小龙 15889891688 （2）中国工商 银行中山分行普 惠金融事业部 陈炳菁 18928108782 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 （3）中国农业银行 中山分行 普惠金融事 业部 赖思韵 22644682 （4）广发银行中山分行 普惠 金融部 林光宇 88862643 （5）中国邮政储蓄银 行中山市分行小企业金融部 黄嘉霖13824720741 （6）中山农村商业银行总行公司业务部 杜保 森 88884181 （7）平安银行中山分行 普惠金融部 林晓冰 13823931 817 （8）兴业银行中山分行企业金融部 刘中芳 0760-88368666-203172（9）招商银行中山分行 公司金融事业部 唐庆颖 13924998608 （10）中国光大银行中山分行 公司业 务管理部 张梓颖 076 0-88858067 （11）广州银行中山分行公司金融部 杨顺龙 88776919 （12）中信银行中山分行 普惠金融部 陈廷忠 15113386853 普惠金融部 余超贤 15918291829 （13）渤海银行中山分行 公司金融部 李建夏 13631124024 0760-87911816 分行营业部 徐艺 13928142042、0760-87911808 （14）华夏银行中山分行 营 销管理部 叶怡 28137 855 （15）东莞银行中山分行 业务部赵荣耀 13042854636/86939959 （16）东亚银行（中国）有限公司中山支行 中山支行 王涛89986282/18926998881 （17）浦发银行中山分行 交易银行部 付涛 0760-89982303 3、中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务 平台（网址： www.crcrfsp.com）和中 山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsyt hxt.zs.gov.cn）向辖区内特定或非特 定银行机构咨询并提出融资申请。4、采购人应当及时在应 收账款融资服务平台（网址：www. crcrf sp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。5 、中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下 政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 6、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。 五、补充说明，由于系统设置原因，招标文件关于中标供应商确定方式的内容无法修改，本项目依照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》实施采购确定第一阶段入围供应商。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 采购包4：非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以开标时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（  http://www.智林招标.com//)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（  http://www.智林招标.com//)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-88889687

邮箱：zlzb@zhilin-gd.com

地址：广东省中山市东区中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

邮编：528400

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地  址：广东省中山市兴中道63号101室

电  话：0760-88266297、88266299

邮  编：528400

传  真：0760-88266215

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包4(残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由智林招标（广东）有限公司统一对外发布。

（2）对智林招标（广东）有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包3（残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包4（残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下任意一种证明材料即可：①2022年度或2023年度财务状况报告（审计报告或年度财务报表）；②投标截止日前12个月内任意1个月或1个季度的财务报表复印件；③银行出具的资信证明材料复印件（注：财务报表至少需提供资产负债表、利润表）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 投标人须具有中山市残疾人定点康复机构资格（提供相关证明文件）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。 |

采购包2（0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下任意一种证明材料即可：①2022年度或2023年度财务状况报告（审计报告或年度财务报表）；②投标截止日前12个月内任意1个月或1个季度的财务报表复印件；③银行出具的资信证明材料复印件（注：财务报表至少需提供资产负债表、利润表）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 投标人须具有中山市残疾人定点康复机构资格（提供相关证明文件）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。 |

采购包3（残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下任意一种证明材料即可：①2022年度或2023年度财务状况报告（审计报告或年度财务报表）；②投标截止日前12个月内任意1个月或1个季度的财务报表复印件；③银行出具的资信证明材料复印件（注：财务报表至少需提供资产负债表、利润表）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 投标人须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗机构执业许可证》。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章） |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。 |

采购包4（残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下任意一种证明材料即可：①2022年度或2023年度财务状况报告（审计报告或年度财务报表）；②投标截止日前12个月内任意1个月或1个季度的财务报表复印件；③银行出具的资信证明材料复印件（注：财务报表至少需提供资产负债表、利润表）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 投标人须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗机构执业许可证》。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章） |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 5 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

采购包2（0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 5 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

采购包3（残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 5 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

采购包4（残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 5 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(0-6岁残疾儿童医疗康复救助项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分57.0分 技术部分43.0分 |  |
| 技术部分 |  | 项目总体情况的理解程度和响应情况 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 根据投标人对项目总体情况的理解程度和响应情况进行评审： （1）对项目的总体情况理解深刻，需求响应优于本采购包的采购需求，得8分； （2）对项目的总体情况理解清晰，需求响应满足本采购包的采购需求, 得6分； （3）对项目总体情况理解片面，需求响应有1-3项负偏离但基本能满足本采购包的采购需求，得4分； （4）对项目总体情况不太理解或需求响应有4项及以上负偏离，只能部分满足本采购包的采购需求，得2分； （5）未提供相关内容，得0分。 |
|  |  | 康复服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的康复服务方案进行评审： （1）方案内容完整全面，且切合实际，具有很强的针对性、合理性、可行性，思路清晰，完全符合采购人的需求，得10分； （2）方案内容比较完整全面，且比较切合实际，具有一定的针对性、合理性、可行性，思路较清晰，较符合采购人的需求，得7分； （3）方案内容不够详细、全面，部分内容切合实际，针对性、合理性、可行性一般，思路基本清晰，基本符合采购人的需求，得4分； （4）方案内容不全面，内容不切合实际，针对性、合理性、可行性差，思路不清晰，不太符合采购人的需求，得1分； （5）未提供康复服务方案，得0分。 |
|  |  | 人员管理方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 根据投标人提供的人员管理方案进行评审：（包括但不限于：人员招聘、人员培训、人员储备、人员激励、人员考核、人员管理规范等） （1）方案内容完整全面，且切合实际，具有很强的针对性、合理性、可行性，得8分； （2）方案内容比较完整全面，且比较切合实际，具有一定的针对性、合理性、可行性，得6分； （3）方案内容不够详细、全面，部分内容切合实际，针对性、合理性、可行性一般，得4分； （4）方案内容不全面，内容不切合实际，针对性、合理性、可行性差，得2分； （5）未提供人员管理方案，得0分。 |
|  |  | 规章管理制度 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;7.0;） | 根据投标人提供的规章管理制度进行评审：（包括但不限于内部管理架构、运营管理制度、服务管理制度、档案管理报送制度等）： （1）管理制度健全、合理，可行性强，充分符合采购人的需求，能有效保障本项目实施的，得7分； （2）管理制度较健全、合理，可行性较强，较符合采购人的需求，能保障本项目实施的，得5分； （3）管理制度不太健全，合理性、可行性一般，基本符合采购人的需求，基本保障本项目实施的，得3分； （4）管理制度粗略、不详细，可行性差，不太符合采购人的需求，不太能保障本项目实施的，得1分； （5）未提供规章管理制度，得0分。 |
|  |  | 应急响应能力 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供本项目应急响应能力方案，是否能为本项目提供突发事件、应急处理、项目实施情况等优质服务进行评审： （1）服务响应方案全面，服务便利性好，响应迅速，可行性高，得10分； （2）服务响应方案较全面，服务便利性较好，响应较迅速，可行性较高，得7分； （3）服务响应方案一般，服务便利性一般，响应一般，可行性一般，得4分； （4）服务响应方案差，服务便利性差，响应差，可行性差，得1分； （5）未提供应急响应能力，得0分。 |
| 商务部分 |  | 商务条款响应程度 (3.0分) | 根据投标人对采购包1的采购需求中“主要商务要求”所有小点（星号条款除外）的响应程度： （1）每无偏离一项得0.3分，本项最高得3分。 （2）没有响应，得0分。 |
|  |  | 同类业绩 (10.0分) | 评标委员会根据投标人提供的同类业绩情况进行评审： 2021年1月1日以来（以合同（协议）签订日期或合同（协议）约定生效日期或合同履约期限为准）投标人承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得2分，最高得10分。 注：（1）按招标文件格式填写《投标人业绩情况表》并提供加盖投标人公章的业绩合同（协议）关键页复印件（《投标人业绩情况表》里客户名称、项目名称及合同（协议）金额为必填项； （2）合同（协议）关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同（协议）签订时间或合同（协议）约定生效日期或履约期限、合同（协议）履行主要内容）； （3）未按要求提供材料或所提供资料模糊不清的，得0分。 |
|  |  | 拟投入人员情况 (20.0分) | 根据投标人提供的拟投入本项目人员情况进行评审： （1）拟投入康复类专业人员（含执业医师、社工、具有教师资格证或接受过省级及以上相关康复系统培训的专业人员），每提供1人得2分，本项最高得16分； （2）拟投入下列4项①听力言语残疾儿童康复服务、②肢体（脑瘫）残疾儿童康复服务、③智力残疾儿童康复服务、④孤独症儿童康复服务具备大专或以上学历的管理人员，每项提供一人得1分，人员不得重复，本项最高得4分。 注：1.投标文件须同时提供：①上述人员相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分；②上述人员投标截止时间前12个月内投标人为其购买任意一个月的参保证明复印件并加盖投标人公章，若投标人未能提供该人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺书原件并加盖公章，格式自拟，承诺书内容包括但不限于以下内容：“若我单位中标，合同签订前保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所投人员以我单位名义缴纳的社保证明，否则视为我单位放弃中标资格”，视为满足评审要求。不提供或材料不齐全的不得分。 |
|  |  | 设备配置 (16.0分) | 每提供以下一类开展康复服务配备的设备得4分，最高得16分。 （1）运动治疗设备； （2）理疗设备； （3）心理诊疗设备； （4）康复评定设备。 注：1.投标文件须同时提供：①设备图片并加盖投标人公章；②设备如为自有的，还须提供采购发票或采购合同复印件并加盖投标人公章；设备如为租赁的，须提供租赁合同（协议）复印件并加盖投标人公章。2.未提供或材料提供不全不得分。 |
|  |  | 服务场所设置 (8.0分) | 服务场所设置同时满足以下要求，得8分， （1）集体训练室至少1间，每间不少于20㎡； （2）个别训练室至少2间，每间不少于8㎡； （3）功能训练室至少2间，每间不少于30㎡； （4）有可利用的户外活动场所。 注：1.投标文件须同时提供：①场所图片及文字说明；②场地如为自有的，还须提供产权证明复印件并加盖投标人公章；场地如为租赁的，须提供租赁合同（协议）复印件并加盖投标人公章。 2.服务场所设置不符合要求或材料提供不齐全的，不得分。 |

采购包2(0-6岁残疾儿童非医疗康复救助项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分57.0分 技术部分43.0分 |  |
| 技术部分 |  | 项目总体情况的理解程度和响应情况 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 根据投标人对项目总体情况的理解程度和响应情况进行评审： （1）对项目的总体情况理解深刻，需求响应优于本采购包的采购需求，得8分； （2）对项目的总体情况理解清晰，需求响应满足本采购包的采购需求, 得6分； （3）对项目总体情况理解片面，需求响应有1-3项负偏离但基本能满足本采购包的采购需求，得4分； （4）对项目总体情况不太理解或需求响应有4项以上负偏离，只能部分满足本采购包的采购需求，得2分； （5）未提供相关内容，得0分。 |
|  |  | 康复服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供康复服务方案进行评审：（包括但不限于全日制康复教育计划（个别化康复教学服务计划、集体康复教学服务计划、周计划、一日生活流程安排表、每月各类康复教学收费标准等）、非全日制康复教育计划（一对一或小组课形式亲子同训教学计划、各类康复教学收费标准等）： （1）方案内容完整全面，且切合实际，具有很强的针对性、合理性、可行性，思路清晰，充分符合采购人的需求，得10分； （2）方案内容比较完整全面，且比较切合实际，具有一定的针对性、合理性、可行性，思路较清晰，较符合采购人的需求，得7分； （3）方案内容不够详细、全面，部分内容切合实际，针对性、合理性、可行性一般，思路基本清晰，基本符合采购人的需求，得4分； （4）方案内容不全面，内容不切合实际，针对性、合理性、可行性差，思路不清晰，不太符合采购人的需求，得1分； （5）未提供康复服务方案，得0分。 |
|  |  | 人员管理方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 根据投标人对人员管理方案进行评审：（包括但不限于：人员招聘、人员培训、人员储备、人员激励、人员考核、人员管理规范等） （1）方案内容完整全面，且切合实际，具有很强的针对性、合理性、可行性，得8分； （2）方案内容比较完整全面，且比较切合实际，具有一定的针对性、合理性、可行性，得6分； （3）方案内容不够详细、全面，部分内容切合实际，针对性、合理性、可行性一般，得4分； （4）方案内容不全面，内容不切合实际，针对性、合理性、可行性差，得2分； （5）未提供人员管理方案，得0分。 |
|  |  | 规章管理制度 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;7.0;） | 根据投标人的规章管理制度进行评审：（包括但不限于内部管理架构、运营管理制度、服务管理制度、档案管理报送制度等）： （1）管理制度健全、合理，可行性强，充分符合采购人的需求，能有效保障本项目实施的，得7分； （2）管理制度较健全、合理，可行性较强，较符合采购人的需求，能保障本项目实施的，得5分； （3）相关管理制度不太健全，合理性、可行性一般，基本符合采购人的需求，基本保障本项目实施的，得3分； （4）相关管理制度粗略、不详细，可行性差，不太符合采购人的需求，不太能保障本项目实施的，得1分； （5）未提供规章管理制度，得0分。 |
|  |  | 应急响应能力 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供本项目应急响应能力方案，是否能为本项目提供突发事件、应急处理、项目实施情况等优质服务进行评审： （1）服务响应方案全面，服务便利性好，响应迅速，可行性高，得10分； （2）服务响应方案较全面，服务便利性较好，响应较迅速，可行性较高，得7分； （3）服务响应方案一般，服务便利性一般，响应一般，可行性一般，得4分； （4）服务响应方案差，服务便利性差，响应差，可行性差，得1分； （5）未提供应急响应能力，得0分。 |
| 商务部分 |  | 商务条款响应程度 (3.0分) | 根据投标人对采购包2的采购需求中“主要商务要求”所有小点（星号条款除外）的响应程度： （1）每无偏离一项得0.3分，本项最高得3分； （2）没有响应，得0分。 |
|  |  | 同类业绩 (10.0分) | 评标委员会根据投标人提供的同类业绩情况进行评审： 2021年1月1日以来（以合同（协议）签订日期或合同（协议）约定生效日期或合同（协议）履约期限为准）投标人承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得2分，最高得10分。 注：（1）按招标文件格式填写《投标人业绩情况表》并提供加盖投标人公章的业绩合同（协议）关键页复印件（《投标人业绩情况表》里客户名称、项目名称及合同（协议）金额为必填项； （2）合同（协议）关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同（协议）签订时间或合同（协议）约定生效日期或履约期限、合同（协议）履行主要内容）； （3）未按要求提供材料或所提供资料模糊不清的，得0分。 |
|  |  | 拟投入人员情况 (20.0分) | 根据投标人提供的拟投入本项目人员情况进行评审： （1）拟投入康复类专业人员（含执业医师、社工、具有教师资格证或接受过省级及以上相关康复系统培训的专业人员），每提供1人得2分，本项最高得16分； （2）拟投入下列2项：①智力残疾儿童康复服务、②孤独症儿童康复服务。具备大专或以上学历的管理人员，每项提供一人得2分，人员不得重复，本项最高得4分。 注：1.投标文件须同时提供：①上述人员相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分；②上述人员投标截止时间前12个月内投标人为其购买任意一个月的参保证明复印件并加盖投标人公章，若投标人未能提供该人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺书原件并加盖公章，格式自拟，承诺书内容包括但不限于以下内容：“若我单位中标，合同签订前保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所投人员以我单位名义缴纳的社保证明，否则视为我单位放弃中标资格”，视为满足评审要求。不提供或材料不齐全的不得分。 |
|  |  | 设备配置 (16.0分) | 每提供以下一类开展康复服务配备的设备得4分，最高得16分。 （1）运动治疗设备； （2）理疗设备； （3）心理诊疗设备； （4）康复评定设备。 注：1.投标文件须同时提供：①设备图片并加盖投标人公章；②设备如为自有的，还须提供采购发票或采购合同复印件并加盖投标人公章；设备如为租赁的，须提供租赁合同（协议）复印件并加盖投标人公章。2.未提供或材料提供不全不得分。 |
|  |  | 服务场所设置 (8.0分) | 服务场所设置同时满足以下要求，得8分。 （1）集体训练室至少1间，每间不少于20㎡； （2）个别训练室至少2间，每间不少于8㎡； （3）功能训练室至少2间，每间不少于30㎡； （4）有可利用的户外活动场所。 注：1.投标文件须同时提供：①场所图片及文字说明；②场地如为自有的，还须提供产权证明复印件并加盖投标人公章；场地如为租赁的，须提供租赁合同（协议）复印件并加盖投标人公章。 2.服务场所设置不符合要求或材料提供不齐全的，不得分。 |

采购包3(残疾人（听力类）辅助器具适配救助项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分70.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标文件第二章《采购需求》中采购包3的“具体技术(参数)要求”“附表一”条款的响应情况 (30.0分) | 考核投标人对招标文件第二章《采购需求》中采购包3具体技术(参数)要求“附表一”（★号条款除外）”中所有条款的响应程度： 1、完全响应技术要求的得30分； 2、本采购包“▲”条款参数共5条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：优于或完全响应的参数数量/参数总数量*20分=“▲”条款参数得分；本小项共20分 （计算得分按四舍五入保留2位小数）； 3、本采购包非“▲”条款参数共28条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算： 优于或完全响应的参数数量/参数总数量*10分=非“▲”条款参数得分；本小项共10分（计算得分按四舍五入保留2位小数）。 注：（1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离；（2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文材料，以翻译后的中文材料内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离； （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分。 |
|  |  | 投入人员情况 (6.0分) | 拟投入本项目的听力测试人员，每提供1名持有国家认可的助听器验配师资质(四级及以上)得3分，本项最高得6分。 注：1.投标文件须同时提供：①上述人员相关证书复印件或扫描件加盖投标人公章，不提供或提供不全的不得分； ②上述人员投标截止时间前12个月内投标人为其购买任意一个月的参保证明复印件并加盖公章。 |
|  |  | 项目实施方案 (12.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;） | 根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审(包括但不限于器具适配服务、辅助器具质量保障措施、档案管理等): （1）方案内容完整全面，措施有效可行、具有针对性，承诺详细具体，满足本项目需求，得12分； （2）方案内容较完整全面，措施较有效可行、具有针对性，承诺较详细具体，较能满足本项目需求，得9分； （3）方案内容不够详细、全面，措施可行性、针对性一般，承诺基本详细，基本满足本项目需求，得6分； （4）方案内容不全面，措施可行性、针对性差，承诺简单，不太满足本项目需求，得3分； （5）未提供项目实施方案，得0分。 |
|  |  | 售后服务承诺方案 (12.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务进行评审(包括但不限于售后服务体系、服务承诺、服务应急措施（响应时间、应急能力、应急方法及措施）等服务响应保障方案进行综合评审: （1）售后服务承诺方案完全满足项目需求，服务承诺方案科学合理、完善细致，响应时间快速，贴合项目需求，得12分； （2）售后服务方案及服务承诺较满足项目需求，服务方案较合理、完善，响应时间较快速，达到项目需求，得9分； （3）售后服务方案及服务承诺基本满足项目需求，服务方案基本合理、完善，响应时间一般，基本达到项目需求，得6分； （4）售后服务方案及服务承诺不完全满足项目需求，服务方案差，响应时间差，不太能达到项目需求，得3分； （5）未提供售后服务承诺方案，得0分。 |
|  |  | 规章管理制度 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人的规章管理制度进行评审：（包括但不限于人员管理制度、服务管理制度、运营管理制度等）： （1）管理制度健全、合理，可行性强，充分符合采购人的需求，能有效保障本项目实施的，得10分； （2）管理制度较健全、合理，可行性较强，较符合采购人的需求，能保障本项目实施的，得7分； （3）管理制度不太健全，合理性、可行性一般，基本符合采购人的需求，基本保障本项目实施的，得4分； （4）管理制度粗略、不详细，可行性差，不太符合采购人的需求，不太能保障本项目实施的，得1分； （5）未提供规章管理制度，得0分。 |
| 商务部分 |  | 商务条款响应程度 (2.0分) | 根据投标人对采购包3的采购需求中“主要商务要求”和“其他商务需求”所有小点（星号条款除外）的响应程度： （1）每无偏离一项得0.2分，本项最高得2分。 （2）没有响应，得0分。 |
|  |  | 展示辅助器具服务场所 (9.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;） | 投标人投入本项目的展示辅助器具服务场所面积： （1）服务场所面积≥200㎡的，得9分； （2）150㎡≤服务场所面积＜200㎡的，得6分； （3）100㎡≤服务场所面积＜150㎡的，得3分； （4）服务场所面积＜100㎡，得0分。 注：1.投标人在项目所在地有服务场所的，需提供服务场所图片或文字说明及租赁合同并加盖投标人公章，否则不得分； 2.投标人在项目所在地无服务场所，承诺签订合同一个月内按投标文件承诺设立服务场所并加盖投标人公章，按以上标准得分，承诺函格式自拟。 |
|  |  | 服务场所功能区设置 (9.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;） | 服务场所设置以下功能区的，每提供一个得3分，本项最高得9分。 （1）≥6平方米的测听室； （2）日常生活技能训练区； （3）功能训练区。 注：1.提供设置功能区图片及文字说明，未提供不得分。 2.投标人承诺签订合同后一个月内在服务场所配置功能区并加盖投标人公章，按以上标准得分，承诺函格式自拟。 |
|  |  | 服务场所设备配置 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;2.5;5.0;7.5;10.0;） | 在项目所在地的服务场所拟投入的设备，每提供一类得2.5分，本项最高得10分： （1）耳科检查设备； （2）测听和助听器验配设备； （3）耳模制作设备； （4）助听器维修设备。 注：1.提供设备图片并加盖投标人公章，否则不得分。 2.投标人承诺签订合同一个月内按投标文件承诺在服务场所配置设备并加盖投标人公章，按以上标准得分，承诺函格式自拟。 |

采购包4(残疾人（肢体类、视力类）辅助器具适配救助项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分70.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标文件第二章《采购需求》中采购包4的“具体技术(参数)要求”“附表一”条款的响应情况 (26.0分) | 考核投标人对招标文件第二章《采购需求》中采购包4具体技术(参数)要求“附表一”（★号条款除外）”中所有条款的响应程度： 1.完全响应技术要求的得26分； 2.本采购包“▲”条款参数共8条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：优于或完全响应的参数数量/参数总数量*16分=“▲”条款参数得分；本小项共16分 （计算得分按四舍五入保留2位小数）； 3.本采购包非“▲”条款参数共28条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算： 优于或完全响应的参数数量/参数总数量*10分=非“▲”条款参数得分；本小项共10分（计算得分按四舍五入保留2位小数）。 注：（1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离；（2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文材料，以翻译后的中文材料内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离； （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 (12.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;） | 根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审(包括但不限于器具适配服务、辅助器具质量保障措施、档案管理等): （1）方案内容完整全面，措施有效可行、具有针对性，承诺详细具体，满足本项目需求，得12分； （2）方案内容较完整全面，措施较有效可行、具有针对性，承诺较详细具体，较能满足本项目需求，得9分； （3）方案内容不够详细、全面，措施可行性、针对性一般，承诺基本详细，基本满足本项目需求，得6分； （4）方案内容不全面，措施可行性、针对性差，承诺简单，不太满足本项目需求，得3分； （5）未提供项目实施方案，得0分。 |
|  |  | 售后服务方案 (12.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;12.0;） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务进行评审(包括但不限于售后服务体系、服务承诺、服务应急措施（响应时间、应急能力、应急方法及措施）等服务响应保障方案进行综合评审: （1）售后服务方案及服务承诺完全满足项目需求，服务方案科学合理、完善细致，响应时间快速，贴合项目需求，得12分； （2）售后服务方案及服务承诺较满足项目需求，服务方案较合理、完善，响应时间较快速，达到项目需求，得9分； （3）售后服务方案及服务承诺基本满足项目需求，服务方案基本合理、完善，响应时间一般，基本达到项目需求，得6分； （4）售后服务方案及服务承诺不完全满足项目需求，服务方案差，响应时间差，不太能达到项目需求，得3分； （5）未提供售后服务方案，得0分。 |
|  |  | 项目组织方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人针对本项目制定的项目组织方案进行评审（包括但不限于项目组织方案、工作团队组织架构、工作流程等） （1）项目组织方案和工作流程齐全且十分合理、可行，针对性强， 分工条理清楚，层级分明，落实岗位责任，管理架构到位，优于或完全满足采购需求的，得10分； （2）项目组织方案和工作流程较齐全且较合理、可行，针对性较强，分工条理较清楚，层级较分明，较能落实岗位责任，管理架构较到位，满足采购需求的，得7分； （3）项目组织方案和工作流程基本齐全且基本合理、可行，针对性一般，分工基本条理清楚，层级基本分明，基本能落实岗位责任，管理架构基本到位，基本满足采购需求的，得4分； （4）项目组织方案和工作流程不齐全且不合理、可行性差，针对性不强，分工条理不清楚，层级不分明，不能落实岗位责任，管理架构不到位，不能满足采购需求的，得1分； （5）未提供售后服务方案，得0分。 |
|  |  | 规章管理制度 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人的规章管理制度进行评审：（包括但不限于人员管理制度、服务管理制度、运营管理制度等） （1）管理制度健全、合理，可行性强，充分符合采购人的需求，能有效保障本项目实施的，得10分； （2）管理制度较健全、合理，可行性较强，较符合采购人的需求，能保障本项目实施的，得7分； （3）相关管理制度不太健全，合理性、可行性一般，基本符合采购人的需求，基本保障本项目实施的，得4分； （4）相关管理制度粗略、不详细，可行性差，不太符合采购人的需求，不太能保障本项目实施的，得1分； （5）未提供规章管理制度，得0分。 |
| 商务部分 |  | 商务条款响应程度 (2.0分) | 根据投标人对采购包4的采购需求中“主要商务要求”和“其他商务需求”所有小点（星号条款除外）的响应程度： （1）每无偏离一项得0.2分，本项最高得2分。 （2）没有响应，得0分。 |
|  |  | 展示辅助器具服务场所 (9.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;） | 投标人投入本项目的展示辅助器具服务场所面积： （1）服务场所面积≥200㎡的，得9分； （2）150㎡≤服务场所面积＜200㎡的，得6分； （3）100㎡≤服务场所面积＜150㎡的，得3分； （4）服务场所面积＜100㎡，得0分。 注：1.投标人在项目所在地有服务场所的，需提供服务场所图片或文字说明及租赁合同并加盖投标人公章，否则不得分； 2.投标人在项目所在地无服务场所，承诺签订合同一个月内按投标文件承诺设立服务场所并加盖投标人公章，按以上标准得分，承诺函格式自拟。 |
|  |  | 服务场所功能区设置 (9.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;9.0;） | 服务场所设置以下功能区的，每提供一个得3分，本项最高得9分。 （1）认识训练区； （2）日常生活技能训练区； （3）功能训练区。 注：1.提供设置功能区图片及文字说明，未提供不得分。 2.投标人承诺签订合同一个月内按投标文件承诺在服务场所配置功能区并加盖投标人公章，按以上标准得分，承诺函格式自拟。 |
|  |  | 服务场所设备配置 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;10.0;） | 在项目所在地的服务场所拟投入的设备，每提供一类得2分，最高得10分： （1）功能评估设备； （2）检查设备； （3）辅具改制设备； （4）眼科检查设备； （5）假肢矫形器装配及训练设备。 注：1.提供设备图片并加盖投标人公章，否则不得分。 2.投标人承诺签订合同一个月内按投标文件承诺在服务场所配置设备并加盖投标人公章，按以上标准得分，承诺函格式自拟。 |

4.汇总、排序

采购包1：

按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行质量综合评分，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。4.2.评标结果按评审后的综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的按技术得分由高到低顺序排列。技术得分相同的按商务得分由高到低顺序排列，技术和商务得分均相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二、第三中标人候选人....以此类推。入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

采购包2：

按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行质量综合评分，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。4.2.评标结果按评审后的综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的按技术得分由高到低顺序排列。技术得分相同的按商务得分由高到低顺序排列，技术和商务得分均相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二、第三中标人候选人....以此类推。入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

采购包3：

按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行质量综合评分，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。4.2.评标结果按评审后的综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的按技术得分由高到低顺序排列。技术得分相同的按商务得分由高到低顺序排列，技术和商务得分均相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二、第三中标人候选人....以此类推。入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

采购包4：

按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行质量综合评分，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。4.2.评标结果按评审后的综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的按技术得分由高到低顺序排列。技术得分相同的按商务得分由高到低顺序排列，技术和商务得分均相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二、第三中标人候选人....以此类推。入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

(本合同范本仅供参考，成交人与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签订的合同不得对招标文件确定的事项和入围供应商投标文件作实质性修改。）

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：

电话：          传真：      地址：

乙方：

电话：          传真：          地址：

根据         项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．。

2．

……

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

1、甲方每月按照相关补助标准及相关规定根据实际服务情况向乙方支付相应资助费用，乙方应向甲方提供真实的、合法的发票。如果乙方提供的发票证实为虚假发票或与税务局数据不符的，甲方有权拒付票面金额，甲方已付款的，乙方应退回。由于发票原因造成的一切损失由乙方承担。2、如因非甲方原因导致的当期服务费未能准时到账，具体支付时间由双方共同协商解决。

六、知识产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份，甲方执 份，乙方执  份，代理机构执壹份。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

代表：                     代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：442000-2024-00484

采购项目编号：442000-2024-00484

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

格式一：

投标函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的“2024年中山市残疾人康复救助服务框架协议采购项目”项目的招标[采购项目编号为：442000-2024-00484]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“2024年中山市残疾人康复救助服务框架协议采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“2024年中山市残疾人康复救助服务框架协议采购项目”项目采购[采购项目编号为442000-2024-00484]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：中山市残疾人联合会

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：智林招标（广东）有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的2024年中山市残疾人康复救助服务框架协议采购项目招标中获中标（采购项目编号：442000-2024-00484），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应智林招标（广东）有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与“2024年中山市残疾人康复救助服务框架协议采购项目”项目（采购项目编号：442000-2024-00484）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至  年  月  日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后30个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第(一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币           （￥：  元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后30个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日