# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：442000-2024-02623

#### 采购项目编号：442000-2024-02623

#### 项目名称：中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）

#### 采购人：中山市疾病预防控制中心

#### 采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第一章投标邀请

智林招标（广东）有限公司受中山市疾病预防控制中心的委托，采用公开招标方式组织采购中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）

采购计划编号：442000-2024-02623

采购项目编号：442000-2024-02623

采购方式：公开招标

预算金额：6,910,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）):

采购包预算金额：6,910,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 新建实验室设施采购与安装 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：签订合同后，实验室具备安装条件，由采购人提出安装需求后，60天内完成安装调试。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件（或扫描件）。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件（或扫描件），总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：供应商在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：供应商在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：请在投标文件里提供承诺或说明。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：供应商在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次））：本项目不专门面向中小企业采购。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市疾病预防控制中心

地址：中山市东区长江路70号

联系方式：0760-88266727

#### 2.采购代理机构信息

名称：智林招标（广东）有限公司

地址：广东省中山市石岐街道中山市石岐区东明北路18号206卡（之十一）

联系方式：0760-88889687

#### 3.项目联系方式

项目联系人：许曼

电话：0760-88889687

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目名称：中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）

2.采购计划编号：442000-2024-02623

3.采购项目编号：442000-2024-02623

4.采购方式：公开招标

5.项目总预算：6,910,000.00元

6.合同履约期限：签订合同后，实验室具备安装条件，由采购人提出安装需求后，60天内完成安装调试。

7.本项目不属于专门面向中小微企业项目。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

9.本项目不接受联合体投标。

10.中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

11.本项目核心产品为：通风柜。

12. 项目基本情况：中山市疾病预防控制中心新建实验室大楼项目位于市疾控中心现有预留用地，主要包括:微生物实验楼和理化实验楼，其中微生物楼总建筑积约 3741.53平方米；理化实验楼建筑面积约 3711.51平方米。

13. 本项目主要包含微生物楼和理化楼的实验室边台、中央台、吊柜、试剂架、洗眼器、通风柜、原子吸收罩，防火柜，器皿柜等实验室专用设备设施的采购与安装。

14.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此作全面响应和满足，任何负偏离则将被视为无效投标。加注“▲”标识的内容为重点评标条款，投标人必须对该标识条款按照要求进行真实应答描述。

15.本项目由中标人负责采购文件对中标人要求的一切事宜及责任。投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

16.重要说明

如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其它问题的，应当在招标文件公示期间内或者自公示期满之日起七个工作日内，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购代理机构反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同投标人已充分理解并愿意按照本招标文件的所有条款执行。

17.投标人需参照以下格式在投标文件中出具《无围标、串标行为承诺书》。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次 中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）[采购项目编号：  442000-2024-02623  ]活动中，无以下围标、串标行为。

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目投标；

8）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期：  年    月    日

采购包1（中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后，实验室具备安装条件，由采购人提出安装需求后，60天内完成安装调试。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市疾病预防控制中心指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例20%,合同签订并在收到中标人开具的足额有效发票后20个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的20%。 2期：支付比例80%,1.设施调试验收合格后20个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的80%。 2.如因当年财政预算下达不足，采购人可视专项资金实际到达情况调整合同支付比例。 3.若采购人使用财政资金支付的，采购人根据流程发起付款申请后视为已经按照合同约定及时付款，具体付款时间以财政部门实际审批支付时间为准。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：到货检验：(1)采购人与中标人将依据有关规定，对到货进行表面(货物的品牌、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料文件等)检验。 (2)当货物运抵采购人指定的地点后发现有缺陷或与合同不符，中标人应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。 (3)到货检验仅仅属于预防性检验，货物是否合格应以最后整体验收的结论为准。 2期：整体验收：(1)整体验收按国家有关的规定、规范进行。中标人按照采购人对货物的调试、验收的要求，在货物安装调试完毕后，由采购人与中标人对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格后双方签署质量验收表。(2)中标人应在项目验收前将与本项目有关的全部产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付给采购人。(3)采购人有权在交货的产品中，随机抽取产品进行送检，检测内容和标准按照招标文件“技术标准与要求”内容执行，检测费用包含在投标总价中。检测不合格的，无论是否已送货或安装，需将检测不合格的产品退回，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标人承担。(4)验收时如发现所交付的产品存在短缺、损坏等情况，中标人应于接到采购人通知后 4 小时内修复或更换并承担有关费用，否则采购人有权另外委托其他第三方作修复或更换，有关费用由中标人承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 | 1.按总价报价，投标报价不得超过项目预算金额，否则视为无效报价。 2.投标报价包括所提供货物抵达指定交货地点的货物价格、运输费、装卸费、税费及合同实施过程中的应预见和不可预见的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。 |
|  | 2 | 售后要求 | ★1.本项目所有产品质量保证期至少 5 年； 2.在质保期内，中标人在接到采购人设备故障或问题告知后， 2 小时内进行电话响应, 若电话中无法解决，中标人须在 4 小时内到达采购人指定地点上门排除故障； ★ 3.若故障设备在检修 4 小时后仍未能解决问题，中标人须提供不低于原品牌型号规格的设备供采购人临时使用（大型仪器设备除外），直至故障设备完全修复，备用设备在供采购人使用期间出现故障的责任由中标人承担。如果需要更换配件的，替换的配件的品牌、规格、型号必须征得采购人同意后方能更换。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。 |
|  | 3 | 培训要求 | 1.货物试运行期间，中标人负责根据投标文件提供的培训方案和行业规范为采购人提供至少 1 次现场技术培训，培训内容至少包括货物现场操作使用、运行、维护、修理等相关课程，提供必需的培训资料、完整的仪器操作和维护手册等。 2.培训费用全部包含在合同总价中，采购人不再另行支付任何费用。 |
|  | 4 | 人员要求 | 所有安装人员符合安全生产要求，具备相关资质。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 其他试验仪器及装置 | 新建实验室设施采购与安装 | 项 | 1.00 | 6,910,000.00 | 6,910,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：新建实验室设施采购与安装

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 第一部分项目概况 一、本项目所有产品基材应符合环保要求,具有稳固和坚固等，边角应圆滑，面材应具备耐腐蚀、易清洗、防火、防水及可耐受中等程度的热、有机溶剂、酸碱、消毒剂及其他化学试剂等。 二、实验台采用全钢落地型结构，台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，高柜选用全钢结构型，通风柜需符合通风柜的相关标准规定。 |
|  | 2 | 第二部分实验室专用台柜设备技术参数及要求 一、全钢落地结构实验边台（规格：L×750mm×850mm）/仪器台（规格：L×900mm×850mm）/中央台（规格：L×1500mm×850mm）/电脑台（规格：L×600mm×850mm）/转角台（规格：1000mm×1000mm×850mm）/周转台（规格：900mm×600mm×850mm）各部位技术参数要求如下： （一）台面部分技术参数要求： 边台、中央台、转角柜等实验操作台面选用厚度≥12.7mm的耐腐蚀理化板。实验台台面要求选用低播焰材料制成且具备耐腐蚀、耐污染、易清洁、抗菌、抗静电、抗冲击、还原性好、铅含量低的台面板材。产品需在有利于环境、健康的情况下生产，同时达到国内专业要求的技术质量使用标准。 1.台面材料采用低播焰性的热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板材料，热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板材料的最大总热值≤45mj/m^2，低播焰性、烟气及毒性测试结果应均为合格。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 2.产品理化性能：通过国家认可并具有资质（CNAS或CMA认证资质）的检测机构按照《GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行随意抽检检测，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水等45种强酸强碱化学试剂分级检验结果应均为5级。 3.产品物理性能：根据国家标准《GB/T7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板》进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：耐湿热性能、耐污染性能、耐水蒸气性能、耐龟裂性能、耐香烟灼烧性能应均达到不低于5级，具有无变化或无明显变化等。抗冲击性能（0.324kg，1m）凹陷直径不得大于6.1mm，无破损现象。耐刮划性（金刚石划痕法）≥1N，试件表面应出现不大于90％的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。抗拉强度不得低于93.5MPa，弯曲强度不得低于167MPa。弯曲弹性模量不得低于1.48*104MPa。产品耐磨性能：r≥1000。 4.产品的环保性能： 4.1.根据《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）进行检测，甲醛检测数值应为0.103mg/m³或以下（标准要求≤0.124mg/m³），限量标识达到E1级。 4.2.产品放射性核素：根据《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）进行检测，内照射指数IRa＜0.1，外照射指数Ir＜0.1，且达到 A 类产品行列。 5.产品抗菌性能：根据《ISO22196-2011》标准进行检测，产品抗菌性能应≥99.9%（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 5.1.大肠杆菌抗菌活性值不得低于6.6、金黄色葡萄球菌抗菌活性值不得低于5.9、肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值不得低于6.5、铜绿假单胞菌抗菌活性值不得低于6.0； 5.2.产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌的抗菌率均≧99.5%。 6.产品抗病毒性能：根据《ISO 21702：2019》标准进行测试，产品抗病毒性能应满足以下要求：（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 6.1.抗人冠状病毒活性值＞3.5，活性率＞99.5%； 6.2.抗甲型流病毒活性值＞3.4，活性率＞99.5%。 （二）实验台底座柜技术参数要求： 1.柜身：采用1.0mm厚冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分应经过打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况；构造表面应经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 2.门板：采用1.0mm厚冷轧钢板材质，内外双层扣合式设计，门板夹层内填充隔音材料；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分应经过打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 3.抽屉： 3.1.采用1.0mm厚冷轧钢板材质，内外双层扣合式设计，门板夹层内填充隔音材料；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分应经过打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； ▲3.2.抽屉表面附着物的化学性能：根据《消费品中重点化学物质使用控制指南》（GB/T 39498-2020）检测，检测结果应为：铅、汞、镉、六价铬及其化合物、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸甲苯基丁酯、邻苯二甲酸二丁基酯、邻苯二甲酸二异丁酯均为未检出（ND），结果应符合《GB/T 39498-2020 消费品中重点化学物质使用控制指南》的要求。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 4.拉手：可选与柜门一体成型的内凹的长条扣手；也可选模具成形的不锈钢或铝合金扣手；拉手材质需具有耐酸碱性、防潮防锈； 5.滑轨：采用静音16寸三节滑轨，需抽拉自如、无噪音、承重性能好； 6.304#不锈钢外盖门折弯合页： 6.1.材质及结构：2mm厚70mm×71mm×22mm，304#不锈钢合页柱蕊直径为6mm，成型合页外直径为10mm； 6.2.运动负重≥90kg (≥134000次)；（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 6.3.打开角度＞250°； 6.4.最大承重力可达45Kg或以上，开合最少达十三万次以上； 6.5.通过国家级法定检测机构疲劳测试130000级以上； 6.6.不锈钢合页应符合《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017）的检测标准； ▲6.7.不锈钢合页表面耐腐蚀性：应符合《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》（QB/T 3832-1999）、《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》（QB/T 3826-1999）中性盐雾试验200h，乙酸盐雾试验48h后达到10级标准或以上的检测标准；（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 7.可调脚：采用实验室专用尼龙压铸地脚，通过M10×40 螺杆连接组合，承重性能好、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-30mm的高度； （三）相关配件技术参数要求： 1.试剂架： 1.1.试剂架（边台） ①结构：钢玻结构。 ②主体：主立柱采用≥1.0mm冷轧钢板，经数控剪裁、冲孔、切角、折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂。 ③挂件托板：采用1.5mm-2.0mm冷轧钢板，经数控剪裁、冲孔、切角、折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂。 ④层板：层板采用≥1.0mm冷轧钢板，经数控剪裁、冲孔、切角、折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂。层板可以任意自由调节。 ⑤隔板静载能力：采用≥8mm钢化磨砂玻璃，铺垫在钢制层板上方，隔板上放置10lb的沙包或钢珠包，直到每层装有每平方英尺40lb但不超过200lb的载荷，搁板无破损现象。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） ⑥防落架：采用≥1.0mm铝合金椭圆型材，经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，形成通体防落架，防止试剂跌落，保护实验室工作人员人身安全。 ⑦插座固定面板可拆卸。 ⑧电源：采用实验室专用220V防水电源插座。 1.2.吊柜： ①特征及性能：全钢结构。 ②柜体：采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板，经数控剪板、冲压、折弯、焊接等一系列程序成型，再经酸洗磷化后喷环氧树脂粉末高温固化； ③门板：门板采用双层结构，夹层内填充消音材料； ④合页；304#不锈钢外盖门折弯合页； ⑤拉手：采用不锈钢C型拉手或隐形铝合金拉手。 2.插座： 实验台可根据采购人需要配置国标220V/10A二三插或220V/16A三插，特殊仪器插座由采购人提供，插座必须通过国家3C认证（插座数量根据采购人需求配置）； 3.PP水槽（根据设计要求有特大号水盆、大号水盆、中号水盆及小水杯可供选择）： 3.1.水槽采用全新PP材质及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，无划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部需有导流线。 ▲3.2.PP水槽性能要求（投标人需提供满足或优于以下①~③性能参数要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）： ①．球压痕硬度试验：依据GB/T3398-2008标准，两块试样叠合测试，试样总厚度为7.2mm，检验结果≥358N； ②．总挥发性有机物（TVOC)释放率：依据JG/T528-2017标准，检测结果≤0.04，符合I类材料； ③.耐腐蚀性试验：依据GB/T11547-2008标准，77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、36%盐酸、42%氢氟酸、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡，无明显变化。 4.水龙头（根据设计使用要求有三口水龙头、单口水龙头及感应水龙头）： 4.1.材质要求：水龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼情况；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，具有防紫外线辐射、耐化学腐蚀等；陶瓷阀芯可90度旋转，具有耐磨、耐腐蚀等； 4.2.开关使用寿命测试可达60万次或以上，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新材质无添加碳酸钙；供水软管:长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏情况发生。 ▲4.3.水龙头其他性能要求（投标人需提供满足或优于以下①~③性能参数要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）： ①．抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌等）； ②．连接软管耐压性：依据GB/T23448-2019标准，连接软管加压≥3.5MPa时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷； ③．连接软管密封性：根据《卫生洁具—软管》（GB/T23448-2019），初始动压在0.3MPa流速6L/min，保持5分钟，软管无破裂、渗漏现象和其他缺陷。 5.洗眼器：台式洗眼器 5.1.主体:加厚铜质H59-1； 5.2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，可防止冲伤眼睛； 5.3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成二次伤害； 5.4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然的短暂高水压，可防止冲伤眼睛，防尘盖应连接于护罩可防尘脱落。使用时可自动被水冲开； 5.5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成； 5.6.前置过滤器：配有小型前置过滤器，可去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，可避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 5.7.供水软管:长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，可防止生锈、渗漏。 5.8.洗眼水流量：＞6L/min； ▲5.9.抗菌性：根据《抗菌陶瓷制品抗菌性能检测》（JC/T897-2014），要求菌种检测需≥12种细菌，检测值≥99.99%；（菌种包括但不限于金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、宋氏志贺氏菌）（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； 6.滴水架： 6.1.材料：采用高密度PP材质，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 6.2.款式：滴水棒卡扣为嵌入式，可拆卸，安装简便，不易脱落，左右摇晃<1mm； 6.3.接水底部：中间设有排水孔； 6.4.可拆卸式滴水棒：滴水棒27/52根； ▲6.5滴水架性能要求（投标人需提供满足或优于以下①~③性能参数要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）： ①．弯曲强度试验：根据《塑料弯曲性能的测定》（GB/T9341-2008），检测结果值≥30MPa； ②．垂直燃烧试验：依据GB/T2408-2021标准，实测值V-0； ③．耐老化性能：依据GB/T16422-2022标准，氙灯光源暴露：氙灯测试120小时，结果为外观无变化。 6.6.安装方式：壁挂式或台式； 7.PP万向抽风罩： 7.1.结构组成： ①主体材质：采用高密度PP材质，防腐蚀。 ②固定底座：采用高密度PP材质。固定基座的结构与固定方式需确保移动风罩安装及使用时的稳定。 ③连接杆：使用304不锈钢材质，防腐蚀。 ④罩体：高密度PC材质，Φ375mm。 ⑤结构形式：三节关节连接而成，可实现360°全方位旋转和上下左右任意角度调节。 7.2.活动范围：最大活动半径可达1200mm或以上。 7.3.关节灵活性： ①关节材质：采用高密度PP材质，可360度自由旋转并能调节方向。 ②关节密封：配备高密度橡胶密封圈，可确保接缝处密封，防止漏气，并减少运行时的噪音。 7.4.风量控制：气流调节阀：可手动调节气流量，可在特定范围内精确控制吸入气体的速度。 7.5.管道直径： ①风管直径：直径为Φ75mm。 ②底座管直径：直径为Φ90mm。 7.6.投标人需提供对应管径气流通过排风罩时的空气量、噪音和压力的第三方检测报告（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； ▲7.7.PP万向抽风罩性能要求（投标人需提供满足或优于以下①~③性能参数要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）： ①根据GB/T9341-2008、GB/T1043-2008、GB/T1633-2000标准，弯曲弹性模量≥1580MPa；简支梁缺口冲击强度≥20KJ/m2；维卡软化温度≥145.0℃； ### ②压降及噪音测试：依据ISO 5167-1:2003和GB/T9069-2008标准，提供压降测试的曲线图以及噪音音测试的曲线图； ③聚丙烯原材料：依据GB/T6040-2019标准，提供定性检测报告。需提供“CMA”或“CNAS”认证的检测机构出具的材料检测报告； 8.原子吸收罩材质：304#不锈钢材质 8.1.结构介绍：全套设备包括：不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。 8.2.不锈钢集气罩：采用1.0mm厚304不锈钢板制作，尺寸为500mm×500mm。 8.3.不锈钢导风管：采用1.0mm厚304不锈钢制作，风管直径为DN200mm。导风管上需配有手动调节阀，开启度：0 o-180o，可任意调节风量。 8.4.安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和PP排气管连接。 8.5.风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，风量为≥800m3/h，噪音≤60db。 8.6.温度范围：-15℃-80℃ 9.复合式紧急喷淋 9.1.主体材料：304不锈钢，厚度：不低于3mm，Ni含量大于8%。可抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀；（需提供食品级不锈钢的检测报告及Ni含量大于8%的检测报告并加盖生产厂家公章； ） 9.2.配备喷淋系统和洗眼系统，当工作人员身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，可使用喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，可使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间≥15分钟； 9.3.根据《眼面部防护—应急喷淋和洗眼设备第1部分：技术要求》（GB/T 38144.1-2019），紧急冲淋的喷淋系统和洗眼系统可一人完成操作，不需要其他人员协助； 9.4.紧急冲淋正常水压要求：0.3MPa—0.6 MPa，管件密封部件能承受1 MPa无泄漏； 9.5.工作压力：0.3Mpa—0.6Mpa 9.6.密封压力：0.8Mpa 9.7.喷淋流量：>75.7L/min 9.8.洗眼流量：>11.4L/min 9.9.洗眼器进水口尺寸：DN25 9.10.洗眼系统排水口尺寸：DN25 9.11.排水盘排水口尺寸：DN40 9.12.喷淋系统要求：在距离使用者站立平面1520mm的地方，喷淋最小范围直径应为510mm，冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410mm。 9.13.洗眼系统要求：喷头应位于距离使用者站立的水平面838mm~1143mm的高度上，且距离墙壁或最近的障碍物至少153mm。 9.14.冲淋喷头高度：冲淋喷头距离安装平面高度在2080mm~2440mm，该距离从使用者站立的平面计算。 9.15.阀门驱动装置高度：到使用者站立平面的高度不应超过1730mm。 9.16.冲淋喷头流量：在水流压力最低0.2MPa下，应以至少76L/min的流量提供冲洗液，可保持连续冲洗至少15min。 9.17.洗眼器喷头流量：测试压力0.20MPa，测试时间3min/次。 9.18.开启时间：冲淋手拉阀开启时间≤1s，洗眼器阀门开启时间≤1s。 9.19.不锈钢手推柄配100mm×100mm洗眼符号牌； 9.20.主体1500mm以上管子处或墙体上配200mm×300mm洗眼符号塑料标。 9.21.投标人需提供通过国家认可并具有资质（CNAS或CMA认证资质）的检测机构出具的包含应急喷淋器控制阀门(尺寸、 高度)、应急喷淋器一般要求(密封、 尺寸、流量)、洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)、洗眼/洗脸器（流量、开启时间、尺寸）检测项目的检测报告并加盖生产厂家公章。 9.22.投标人需提供通过国家认可并具有资质（CNAS或CMA认证资质）的检测机构出具的包含①管螺纹精度；②螺纹表面；③抗压强度；④外观；⑤启动开关灵活；⑥水柱喷射高度；⑦水流量；⑧耐压性；⑨密封性等9项检测项目的检测报告。 ▲9.23.提供紧急冲淋根据GB/T241-2007标准进行耐水压测试，测试结果：爆破压力≥24MPa。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； （四）高温矮台技术参数要求：（规格：L×W750mm/600mm） 1.台面：采用18 mm黑色大理石台面，具有抑菌、易清洁等，操作面前缘边应经打磨抛光处理，结构坚固致密，能抗强冲击，耐高温，更具有良好的承重性能； 2.柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 3.门板：采用1.0mm厚冷轧钢板材质，内外双层扣合式设计，门板夹层内填充隔音材料；所有工件经模具经冲压折弯焊接而成，焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 4.拉手：可选与柜门一体成型的内凹的长条扣手；也可选模具成形的不锈钢或铝合金扣手；拉手材质均具有耐酸碱性、防潮防锈； 5.滑轨：采用黑色静音16寸三节滑轨，抽拉自如，无噪音； 6.合页：304#不锈钢外盖门折弯合页； 7.可调脚：采用实验室专用尼龙压铸地脚，可通过M10×40 螺杆连接组合，具有良好的承重性能、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-30mm的高度； （五）不锈钢台技术参数要求：（规格：L×750mm×850mm） 1.框架：采用长×宽×厚：38mm×38mm×1.0mm304#不锈钢管焊接而成，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况，焊接口表面光滑与原表面无大差异； 2.台面：采用1.0mm厚304#不锈钢板焊接成型，中间发泡加固，台面板总厚度为40mm；焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况，焊接口表面光滑与原表面无大差异； 3.地脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，具有良好的承重性能，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30mm-50mm的高度； 4.不含柜体 （六）全钢天平台（规格：L900mm×W600mm×H850mm） 1.主体支架采用60mm×40mm×2.0mm的方钢管，表面经酸化、磷化后用灰白环氧树脂均匀喷涂，180℃高温固化；中间内嵌60mm厚大理石台面，周围60mm厚大理石台面，三级防震，可双重调节水平，可防止或降低外来震动的影响。 ▲2.天平台台面正视面板平整度及天平台底脚平稳性均需符合 《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2009）要求；（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） （七）悬吊式试剂架（规格：L×350mm×1200mm） 1.结构：钢玻结构。 2.钢立柱： 主立柱采用1.0mm钢板经数控加工，焊接、酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性极强。 3.挂件托板：采用1.5mm冷轧钢板经剪裁、定位打孔折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 4.层板：层板采用12mm玻璃，周边倒角。层高可以任意自由调节。 5.防落架：采用1.0mm铝合金椭圆型材，经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，形成通体防落架，可防止试剂跌落，保护实验室工作人员人身安全。 二、各类型功能存储柜技术参数要求 （一）全钢更衣柜（规格：L900mm×W500mm×H1900mm） 1.材质：全钢结构，钢质门、内置钢制活动层板、配不锈钢挂衣通及带锁，具体性能及配置如下： 1.1.钢板材质：柜体采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，主支撑结构件采用1.5mm以上一级冷轧钢板，表面需用粉末静电喷粉涂装，无裂纹、无气泡产生及无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 1.2.合页：304#不锈钢外盖门折弯合页。 1.3.每个柜子具备调节水平功能。配置不低于4片层板。 （二）全钢样品柜（带抽风样品柜）/试剂柜/文件柜/储物柜（规格：L900mm×W450mm×H1900mm） 1.柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况；构造表面经酸洗、磷化后，用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 2.柜门：采用1.0mm厚冷轧钢板材质冲压而成，内外双层扣合式设计，内填充隔音材料，上柜门内嵌220mm×640mm×4mm透明钢化玻璃，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况，构造表面经酸洗、磷化后，用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 3.活动搁板： 3.1.采用1.0mm厚冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化后，用静电粉末喷涂处理，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能；可根据实际需要调整层板之间的高度； 3.2.搁板定位：投标人应确保所有搁板不掉落，在距空载搁板前边缘25mm位置的任一点施加垂直载荷100N，搁板不应掉落。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 4.拉手：可选与柜门一体成型的内凹的长条扣手；也可选模具成形的不锈钢或铝合金扣手；拉手材质均具备耐酸碱性、防潮防锈； 5.合页：304#不锈钢外盖门折弯合页； 6.可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，具有良好的承重性能、防潮、防锈、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30mm-50mm的高度。 7.抽屉、翻门和门打开时的稳定性：当门、翻门或延伸部件打开及不破坏联锁装置时，独立柜、组合柜和带脚轮的底柜不应倾翻。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） （三）全钢器皿柜（规格：L900mm×W450mm×H1900mm） 1.采用1.0mm厚冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况；构造表面经酸洗、磷化后，用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 2.柜门：采用1.0mm厚冷轧钢板材质冲压而成，内外双层扣合式设计，内填充隔音材料，上下柜门内嵌220mm×640mm×4mm透明钢化玻璃，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况，构造表面经酸洗、磷化后，用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能，通透式设计； 3.搁板： 3.1.采用1.0mm厚304#不锈钢冲孔活动搁板，搁板高低可调，可根据器皿孔径大小冲孔； ▲3.2.搁板定位：投标人应确保所有搁板不掉落，在距空载搁板前边缘25mm位置的任一点施加垂直载荷100N，搁板不应掉落。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 4.接水托盘：304#不锈钢板1.0mm折弯成型，托盘用于接盛残水； 5.拉手：可选铝合金长条铝扣手或与柜门一体成型的内凹的长条暗扣手；也可选模具成形的不锈钢或铝合金D型拉手；拉手应具有耐酸碱、防潮防锈等。 6.合页：304#不锈钢外盖门折弯合页； 7.可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，具有良好的承重性能、防潮、防锈、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30mm-50mm的高度。 ▲8.抽屉、翻门和门打开时的稳定性：当门、翻门或延伸部件打开及不破坏联锁装置时，独立柜、组合柜和带脚轮的底柜不应倾翻。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） （四）货架（规格：900-1500mm×450/600mm×1900mm） 1.材质：拆装结构，框架采用0.8mm厚度冷轧钢板经数控剪板、冲压、折弯、焊接等一系列工艺成型，再经酸洗磷化后喷环氧树脂粉末高温固化； 2.标配：三层活动层板；横梁0.8mm厚，层板采用0.4mm厚钢板制作，承重性能好。 （五）带抽风PP试剂柜(规格：900mm×450mm×1900mm) 柜体采用8mm厚PP（聚乙烯）板材，上部为玻璃PP门，下部为玻璃PP门，上下两层各带一块PP固定层板，固定层板应具有耐腐蚀性，上下部应经同色焊条无缝焊接处理，视窗采用5mm钢化玻璃及有机玻璃制作，顶部开设有管径90mm-110mm的抽气口，柜下方带百叶口； （六）全钢气瓶柜（规格：L900/450mm×W450mm×H1900mm） 1.柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况，构造表面经酸洗、磷化后，用环氧树脂粉末静电喷涂，经180°高温固化，具有耐酸碱、防潮防锈等；配有固定气瓶橡胶带或带气瓶卡板及钢制斜踏翻垫板；（可选配自动报警装置及排风装置）； 2.柜门：采用冷轧钢板1.0mm厚，内外双层扣合式设计，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分应经打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊情况，构造表面经酸洗、磷化后，用环氧树脂粉末静电喷涂，经180°高温固化，具有耐酸碱、防潮等； 3.拉手：内凹一字型拉手，与柜门一体成型。 4.合页：采用304#不锈钢合页； 5.可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，具有良好的承重性能、防潮、防锈、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30mm-50mm的高度。 （七）防爆气瓶柜 1.材质：冷轧钢板；尺寸：宽450/900mm×深450mm×高1900mm；报警器：可燃气体报警器，门类型：双门，手动；标准配件：1根静电接地导线，2把钥匙； 2.柜体6面双层，采用≥1.0mm钢板应经过点焊接；防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38 mm的防火阻燃材料绝缘层； 3.内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响，应符合检测标准：《人造气氛腐蚀试验盐雾试验判定》（GB/T10125-2012）：GB/T6461-2002盐雾试验国际试样和试件的评级防盐雾腐蚀保护等级10级； 4.门板采用Φ6mm无缝式钢琴铰链，启闭180°，铰链上下4mm凸头可遮挡上下门缝； 5.具有防爆性能、耐火性能；具有防爆性能防爆检测，应符合GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求；GB/T 3836.8-2021 爆炸性环境 第8部分：由n型保护的设备； 6.三点联动闭锁可保护柜内物品、预留挂锁扣（可配挂锁，锁具可选配）； 7.装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； 8.柜身设有静电接地传导端口，可连接静电接地导线； 9.PASS孔：柜体侧面应不少于4处设有≥40mmPASS孔，可保证柜内气体流动； 10.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒； 11.踏板：柜体底部应设有可装卸踏板； 12.视窗：应为玻璃视窗； 13.报警器类型：（可检测气体为专用气体） 14.配置可探测气体泄漏时自动报警系统，同时装备联动排风、循环排风功能； 15.可设定气体探测自动报警系统的浓度报警阀值，如遇气体泄漏，当探测浓度值达到或超过设定报警阀值时系统会自动报警蜂鸣，同时系统联动风机，风机自动开启并排风； 16.投标人需提供产品的防爆测试报告及耐火测试报告（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）。 （八）智能试剂管理柜（主柜） 1、智能试剂管理柜柜体集成≧15英寸电容式触摸屏工业平板电脑，内置专业管理软件（实验室危化品管理系统），并配备≧2个 USB 接口；智能试剂管理柜生产厂家需取得该软件的国家软件著作权，投标时提供软件著作权复印件证明； 2、柜体内部表面采用特氟龙喷涂工艺结合厚度≥3mm的PP（聚丙烯树脂）板材内村，可耐受强酸、强碱和有机溶剂腐蚀； 3、柜体尺寸 1000*670*1950 mm(宽*深*高)，正负偏差不大于5%，要求总存放量不少于 200 瓶（500 ml 试剂瓶）；内部层板放置高度可调节，适应多种类试剂存储需求，可副柜拓展； 4、柜内外壳体采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体结构为≥38mm中空双层设计。智能试剂管理柜具有防爆功能。（提供第三方防爆检测报告作为证明材料）； ▲5、智能试剂管理柜的柜体及柜门内外表面经酸/碱洗，防腐蚀环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，涂层盐雾测试120h，测试评级10级（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； ▲6、智能试剂管理柜内嵌称重天平或称重模板，方便试剂存取的称量，称重天平或称重模板的精度≤0.1g、量程应≥3kg，用户可在柜体上直接完成称重，称重结果可自动采集、计算、录入系统；（投标人需提供厂家公开的原版彩页证明并加盖生产厂家公章，同时在生产厂家公开网站可查询到此功能，投标时提供网址） 7、柜体集成条码扫码器，方便人员扫码操作，系统可自动记录试剂出入库状态,并经过后台分类筛选，生成各类统计报表，支持数据随时查询和 EXCEL 报表导出，实现无纸化管理； 8、配有高清摄像头，采用移动侦测和实时监控记录，对柜体周边环境及操作人的历 史监控录像回放、存储并导出，自动储存记录保存不少于 30 天； 9、支持人脸识别和账号密码登录，可设置双人身份验证登录，识别人员身份信息；支持权限分 级，人员权限可分类设置，可对人员使用权限进行详细划分，后期可按照需求更改权限，如： 删除、添加、功能分配等； ▲10.实验室危化品管理系统需满足以下功能（投标人需提供厂家公开的原版彩页证明并加盖生产厂家公章，同时在生产厂家公开网站可查询到以下功能，投标时提供网址）: （1）支持安卓操作系统。 （2）支持试剂入库、领用、归还、报废等全生命周期管理。 （3）电子台账:通过RFID射频技术/二维码信息识别技术及重力识别技术自动对试剂借还、循环上下架、数据采集，自动生成和导出完整流动记录，省去人工管理和录入的繁琐操作。 （4）支持统计筛选功能包括但不限于：试剂存量统计、试剂流转记录、单一试剂使用情况统计等，且可根据用户需求定制。 （5）智能化库存预警功能，具有库存警戒线设置的能力，异常情况提醒的能力：用户非法操作提醒、低库存提醒、试剂过期提醒、临期预警、临期未归还预警、温湿度异常报警等，物质流转全称追踪，后台数据实时更新。 （6）支持用户管理：人员添加/删减、角色权限分配等操作。 （7）系统内置不少于23000种化学品基础信息和2828种危化品MSDS详细信息，不少于16000种危险化学品配伍禁忌数据库、实验室AI助手。 （8）支持不少24部常用行业危化品相关法规查询。 （九）智能试剂管理柜（副柜） 1、柜体内部表面采用特氟龙喷涂工艺结合厚度≥3mm的PP（聚丙烯树脂）板材内村，可耐受强酸、强碱和有机溶剂腐蚀； 2、柜体尺寸870*670*1950 mm(宽*深*高)，正负偏差不大于5%，要求单台存放量不少于 200 瓶（500 ml 试剂瓶）；内部层板放置高度可调节，适应多种类试剂存 储需求； 3、柜体及柜门两层钢板均采用厚度不小于1.2mm的冷轧钢板，柜体及柜门内外表面经酸/碱洗，防腐蚀环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，涂层盐雾测试120h，测试评级10级； 3、柜门控制：通过主柜控制副柜的柜门开关，支持人脸识别和账号密码登录，可设置双人身份验证登录，识别人员身份信息；支持权限分 级，人员权限可分类设置，可对人员使用权限进行详细划分，后期可按照需求更改权限，如： 删除、添加、功能分配等； 4、柜内外壳体采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体结构为≥38mm中空双层设计。智能试剂管理柜具有防爆功能。（提供第三方防爆检测报告作为证明材料） 三、通风柜（规格：1500mm/2200/3300mm×815mm×2350mm） （一）上座柜体部份 1.柜体材料： 1.1.采用1.0mm厚一级钢板表面喷涂90um厚环氧树脂粉末，具备耐酸碱腐蚀性； 1.2.柜体表面漆膜附着力：测试方法：在箱体外表面用新刮脸刀片纵横各划11 条间隔 1mm、深达底材的平行切痕，用漆膜脱落的格数对100的比值进行评定，每小格漆膜保留不足70%视为脱落，漆膜脱落格数应不超过17%。检测结果应符合无漆膜脱落；（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 2.上座内衬板：内壁所有板材（含顶板、侧板、导流板）均采用4mm厚抗倍特板制作； 3.窗口玻璃： 3.1.采用6㎜厚钢化透明安全防爆玻璃。 3.2.设有进气口可于窗口关闭时提供气源，增加对流加强排气效果，窗框内装有硬质塑胶导轨，窗口玻璃门可上下升降。 3.3.窗口上下顶点两侧皆有缓冲垫片以避免撞击。 3.4.防飞溅：当关闭至最小位置时，视窗在设计上应考虑把物质或飘散颗粒的飞溅伤害降到最低。朝视窗喷射液体不应溢出到工作区外部。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 4.轨道：采用C型成型导轨，并将钢索隐藏在轨道内避免和柜内气体接触。 5.钢索滑轮：滑轮采用80mm塑钢材料制成，并有滚珠轴承。 6.窗口型式：采用上下滑动式设计，可开启于任何高度，并设有钢索断裂保护装置。 7.照明：照明灯采用实验室专用全封闭式LED灯，电压及功率为220Vx18W，应符合CNS标准规定，采用隔离式安装，避免和柜内气体接触。 8.正面上封板采用扣挂方式，可活动拆卸，便于维修电动风阀及照明灯具。两侧侧板使用嵌装式紧固螺杆连接，可灵活拆装，便于水、气、电路的安装与维修。工作台面前沿安装孔网导风槽，利于形成上升型的气流，并对拉门内壁密集污染气流区起到清导作用。 （二）底座部份 1.柜体材料采用1.0mm厚一级钢板表面喷涂90um厚环氧树脂粉末，具有耐酸碱腐蚀性。 2.底座构造：上部为功能控制面板，下柜体为抽拉式储物柜，底柜带排风孔。 3.操作台面 3.1.通风柜1操作台面:采用厚度≥13mm耐腐蚀热固性高压树脂板（也称：实芯理化板），台面边缘采用同质板材加厚至≥26mm。热固性高压树脂板（也称：实芯理化板）参数性能要求如下： 1、台面生产方法：在层压板的表面采用聚氨酯（甲基）丙烯酸脂作为涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，达到双重硬化效果 (即RE表面双重硬化生产技术)，从而使台面表面具有突出的抗划痕强度和耐气候性能；（投标人需提供RE表面双重硬化生产技术证明文件并加盖台面制造商或授权经销商公章）； ▲2、台面耐化学/耐污染性性能（投标人需提供满足或优于以下①~②性能参数要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）： ①、台面耐化学性能：依据SEFA-3方法测试，台面对实验室强腐蚀酸性化学试剂的耐化学性能分别达到：48%氢氟酸，达到1级，70%硝酸，达到0级，96%的硫酸，达到1级；（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） ②、表面耐污染性能：根据 GB/T 17657-2013检测方法，分别用咖啡、色酒、食用醋、是用酱油、红墨水、口红、指甲油、印油、黑色鞋油、5%碳酸钠水溶液等常见污染物进行检测，结果为：表面无污染 ▲3、台面物理性能（投标人需提供满足或优于以下①~③性能参数要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）： ①面板的抗弯强度:≥136兆帕(根据ISO178:2010/Amd1-2013) ； ②表面耐龟裂性:根据GB/T 17657-2013方法检测，结果达到5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹； ③台面耐磨物理性能：最初磨损点≧1410r，最初和最终磨损点均值≧1650r，符合GB/T7911-2013-7.3.2标准要求； ▲4、环保性能（投标人需提供满足或优于以下①~②性能参数要求的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）： ①表面易清洁，抑制霉菌生长，通过黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉及球毛壳共6种霉菌的防霉菌性能效果测试，均可到达0级； ②甲醛含量：依据GB/T17657-2013-4.60标准检测，甲醛检测结果为：未检出即甲醛释放量小于0.01mg/m3。 ▲5、离子测试：随机取一块样品，加适量水浸泡，超声30分钟，浸泡3小时后，取水样上机测试，硅元素(si)及银离子(Ag+)测试结果均为N.D.(<0.2mg/kg)；（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 6、提供台面制造厂家出具的10年质保书。 3.2.通风柜2操作台面：采用≥20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面应具有耐强腐蚀性、耐高温、耐磨，为确保后期使用牢固，不能采用拼接或者后期加厚方式加工。陶瓷台面技术参数要求如下： ▲①实验室专用陶瓷台面耐化学性能：检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板，参照GB/T17657-2022，检测内容为62项常用化学试剂，检测结果为：62项常用化学试剂指标均无明显变化；（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） ②实验室专用陶瓷台面样品外观检测：检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，测试方法为将样品敲碎后观察样品状态，检测结果应为：坯体为黑色，样品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无气泡、无杂色现象； ③实验室专用陶瓷台面抗细菌：参照JC/T 897-2014，检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为：粪肠球菌检测结果应为≥91%，肺炎克雷伯氏菌检测结果为≥99.13%； ④实验室专用陶瓷台面抗冲击性（恢复系数）：参照T/CIQA 10-2020或GB/T 3810.5-2016标准，检测结果为≥0.86； ▲⑤实验室专用陶瓷台面光泽度：参照GB/T 13891-2008，检测样品为为一体实芯黑色坯体陶瓷板检测结果为≥58。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） ▲⑥实验室专用陶瓷台面耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准要求对样品进行不低于12h的测试，检测结果≥4级。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） ▲⑦实验室专用陶瓷台面吸水率性能：参照GB/T 4100-2015，检验依据参照GB/T3810.3-2016，平均值为≤0.02%，最大值为≤0.02%。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） ⑧破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥15115N。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） ▲⑨抗热震性：参照GB/T3810.9-2016标准检测，台面抗热震性检测结果为无裂纹或剥落。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） ⑩台面耐高关注物质（SVHC)247种：检测结果为SVHC≤0.1%（w/w）。 ⑪为确保台面的品质要求达标，需提供符合或优于以上技术参数的台面生产厂商承诺对本项目服务提供≥10年售后服务的承诺书（加盖生产厂家公章）及产品质量独立慧鉴认证。 （四）陶瓷台面配套陶瓷小水杯：水杯尺寸260mm×150mm×210mm,陶瓷小水杯技术参数要求如下： ▲1.陶瓷水杯耐化学性能，采用实验室专用陶瓷水杯，耐污染性需满足：参照GB/T17657-2013-24h测试条件，测试试剂为：高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）；检验结果应均为表面无明显变化（5级）；（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） ▲2.陶瓷水杯：采用实验室专用陶瓷水杯，燃烧性能A（A1）测试：参照GB 8624-2012（GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007），对陶瓷水杯进行燃烧性能A（A1）级测试，检测结果符合A1要求。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） （五）通风柜性能要求： 1.排风性能（流动显示试验）：测试方法：将柜门处于最大开启度，用蘸有四氯化钛(TiCl4)的棉签在排风柜工作台面、内侧壁面及内顶面上画平行于柜门的直线，其距柜门均为 150 mm，在排风柜的背壁面几何中心处画一个直径为 200 mm 的圆，柜内所有设备表面上均涂上四氯化钛。要求：当排风柜正常运行时，白色烟雾能全部通过排风口排出，无外溢。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 2.面风速：排风柜的面风速要求为0.4m/s-0.5m/s范围内，且分布均匀，其最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于15%。投标人所投通风柜产品的面风速及风量偏差值应符合要求。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 3.示踪气体浓度：投标人所投产品的控制浓度应小于0.5ppm（0.00ppm）。（投标人需提供满足或优于本项性能参数的检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 注： 1、采购需求中规格没写明的，以本项目附件采购清单为准。 2、如采购需求中的规格与本项目附件采购清单不一致的，以本项目附件采购清单为准。 |
|  | 3 | 1、本项目设施参数与要求： 1.1、本项目所有设施规格以现场实际施工测量为准。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市疾病预防控制中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：兼投兼中：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式，参照国家颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】 857号）及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）标准收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户 （ 请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中国银行股份有限公司中山中山五路支行 ，帐号：695172408489 ，收款人：智林招标（广东）有限公司。 二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）； 3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4）《关于印发环境标志产 品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）。 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，工业 四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局中山市人民政府金融工作局关于印发的通知》的告知，1、根据《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局 中山市 人民政府金融工作局关于印发的通知》（中人银发【2017 】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖 区内开 展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 2、截至当前，辖区内开展政 府采购质 押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系 人名单 序号 银行机构 经办部门联系人联系方式 （1） 中国农业发展银行中山市分行客户业务部 邹可仕 188025 98981 信贷与风险管理部 陈小龙 15889891688 （2）中国工商 银行中山分行普 惠金融事业部 陈炳 菁 18928108782 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 （3）中国农业银行 中山分行 普惠金融事 业部 赖思韵 22644682 （4）广发银行中山分行 普惠 金融部 林光宇 88862643 （5）中国邮政储蓄银 行中山市分行小企业金融部 黄嘉霖13824720741 （6）中山农村商业银行总行公司业务部 杜保 森 88884181 （7）平安银行中山分行 普惠金融部 林晓冰 13823931 817 （8）兴业银行中山分行企业金融部 刘中芳 0760-88368666-203172（9）招商银行中山分行 公司金融事业部 唐庆颖 13924998608 （10）中国光大银行中山分行 公司业 务管理部 张梓颖 076 0-88858067 （11）广州银行中山分行公司金融部 杨顺龙 88776919 （12）中信银行中山分行 普惠金融部 陈廷忠 15113386853 普惠金融部 余超贤 15918291829 （13）渤海银行中山分行 公司金融部 李建夏 13631124024 0760-87911816 分行营业部 徐艺 13928142042、0760-87911808 （14）华夏银行中山分行 营 销管理部 叶怡 28137 855 （15）东莞银行中山分行 业务部赵荣耀 13042854636/86939959 （16）东亚银行（中国）有限公司中山支行 中山支行 王涛89986282/18926998881 （17）浦发银行中山分行 交易银行部 付涛 0760-89982303 3、中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务 平台（网址： www.crcrfsp.com）和中 山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsyt hxt.zs.gov.cn）向辖区内特定或非特 定银行机构咨询并提出融资申请。4、采购人应当及时在应 收账款融资服务平台（网址：www. crcrf sp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。5 、中小微企业与银行机构签订政 府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下 政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企 业在融资银行机构开立的回款账号。 6、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定， 对参加政府采购活动的供 应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系 统，供银行机构融资授 信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以开标时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-88889687

邮箱：zlzb@zhilin-gd.com

地址：广东省中山市东区中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

邮编：528400

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266297、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由智林招标（广东）有限公司统一对外发布。

（2）对智林招标（广东）有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件（或扫描件）。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件（或扫描件），总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：供应商在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：供应商在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：供应商在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不专门面向中小企业采购。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目预算金额。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分12.0分 技术部分58.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标文件第二章《采购需求》 中的附表一“具体技术（参数）要求”条款的响应情况 (30.0分) | 考核投标人对招标文件第二章《采购需求》附表一“具体技术（参数）要求”（★号条款除外）”中所有条款的响应程度（每条条款最小一级序号均以一项计算）： 1.完全响应技术要求的得30.0分； 2.本项目“▲”条款参数共25条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算： 优于或完全响应的参数数量/参数总数量*20分=“▲”条款参数得分；本小项共20分（得分按四舍五入保留两位小数）； 3.本项目非“▲”条款参数共216条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算： 优于或完全响应的参数数量/参数总数量*10分=非“▲”条款参数得分。本小项共10分（得分按四舍五入保留两位小数）。 注：（1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离；（2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文材料，以翻译后的中文材料内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离； （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分。 |
|  |  | 深化设计方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;5.5;10.0;） | 根据各投标人提供的项目深化设计方案（包括但不限于实验室台柜平面图、台柜安装效果图（不少于2个功能间）等）进行综合评审： 1.实验室台柜布局合理，能满足使用要求，台柜效果美观、款式新颖功能完善的，得10分； 2.实验室台柜布局基本合理，台柜效果一般、功能基本齐全的，得5.5分； 3.实验室台柜布局不是很合理、款式陈旧、功能也不完善的，得1分； 4.未提供方案的，不得分。 |
|  |  | 安装及调试方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.5;8.0;） | 根据各投标人提供的安装及调试方案（包括但不限于运输、安装服务计划、安装人员安排等）进行评审： 1.货物运输、安装、调试方案有明确详细的计划和步骤，根据采购需求编制合理可行的进度计划安排，项目整体安装、调试方案各项内容均具备，完全满足或优于采购需求的，得8分； 2.货物运输、安装、调试方案有简单的计划和步骤，有根据采购需求编制进度计划安排，项目整体安装、调试方案各项内容均具备，但不够详细，基本满足采购需求的，得4.5分； 3.安装服务计划不完整，或无法提供各项货物的详细安装计划安排表，或无法根据货物交付时间节点落实人员安排，部分满足采购需求的，得1分； 4.未提供方案的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;5.5;10.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案（包含但不限于培训方案、设备维修方案、售后服务人员安排、服务响应情况等）进行评审： 1.售后服务方案全面、详细、可行性强，培训方案具有针对性，售后服务人员安排合理，服务响应情况符合或优于项目需求的，得10分； 2.售后服务方案较为全面、详细，可行性较强，培训方案较有针对性，售后服务人员安排较为合理，服务响应情况符合项目需求的，得5.5分； 3.售后服务方案一般的，培训方案不具有针对性，售后服务人员安排不合理，服务响应情况不符合项目需求的，得1分； 4.未提供方案的，不得分。 |
| 商务部分 |  | 采购需求中“主要商务要求”的响应情况 (3.0分) | 考核对采购需求中“主要商务要求（包括其他商务需求）”所有小点（星号条款除外）的响应程度。 1.每无偏离一项得0.17分，最高得3分； 2.没有响应，得0分。 |
|  |  | 同类业绩 (6.0分) | 评标委员会根据投标人提供的同类业绩情况及其附件要求的佐证材料进行评审： 2021年1月1日以来（以合同签订日期或合同约定生效日期或合同履约期限为准）投标人承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得2分，最高得6分。 注：1.按招标文件格式填写《投标人业绩情况表》并提供加盖投标人公章的业绩合同关键页复印件（《投标人业绩情况表》里客户名称、项目名称及合同金额为必填项； 2.合同关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限、合同履行主要内容）； 3.未按要求提供材料或所提供资料模糊不清不能辨别的，得0分。 |
|  |  | 体系认证 (3.0分) | 1.具有有效期内的质量管理体系证书的，得1分； 2.具有有效期内的职业健康安全管理体系证书的，得1分； 3.具有有效期内的环境管理体系认证证书的，得1分； 注：（1）投标人或所投设备生产厂家提供有效期内的以上“认证证书复印件”及在“中国国家认证认可监督管理委员会查询平台（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询截图（证书状态需显示为：有效）”加盖公章，每提供一个证书得1分，满分3分。 （2）不按要求提供，不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标 文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）

合同书

（本合同范本仅供参考，中标人与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。）

项目名称：

合同编号：

签约地点：  中山市疾病预防控制中心

签订日期：二〇二   年    月    日

甲　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

根据              项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

合同总额包括所提供货物抵达指定交货地点的货物价格、运输费、装卸费、税费及合同实施过程中的应预见和不可预见的一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、 交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、 付款方式

1.合同签订并在收到乙方开具的足额有效发票后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%。

2.设施调试验收合格后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的80%。

3.如因当年财政预算下达不足，甲方可视专项资金实际到达情况调整合同支付比例。

4.若甲方使用财政资金支付的，甲方根据流程发起付款申请后视为已经按照合同约定及时付款，具体付款时间以财政部门实际审批支付时间为准。

六、 质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为    年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.在质保期内，中标人在接到采购人设备故障或问题告知后， 2 小时内进行电话响应, 若电话中无法解决，中标人须在 4 小时内到达采购人指定地点上门排除故障；若故障设备在检修 4 小时后仍未能解决问题，中标人须提供不低于原品牌型号规格的设备供采购人临时使用（大型仪器设备除外），直至故障设备完全修复，备用设备在供采购人使用期间出现故障的责任由中标人承担。如果需要更换配件的，替换的配件的品牌、规格、型号必须征得采购人同意后方能更换。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

七、 安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、 验收：

分2期进行验收：

1期：到货检验

(1)甲乙双方将依据有关规定，对到货进行表面(货物的品牌、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等)检验。

(2)当货物运抵甲方指定的地点后发现有缺陷或与合同不符，乙方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

(3)到货检验仅仅属于预防性检验，货物是否合格应以最后整体验收的结论为准。

2期：整体验收

(1)整体验收按国家有关的规定、规范进行。乙方按照甲方对货物的调试、验收的要求，在货物安装调试完毕后，由甲方与乙方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格后双方签署质量验收表。

(2)乙方应在项目验收前将与本项目有关的全部产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付给甲方。

(3)采购人有权在交货的产品中，随机抽取产品进行送检，检测内容和标准按照招标文件“技术标准与要求”内容执行，检测费用包含在投标总价中。检测不合格的，无论是否已送货或安装，需将检测不合格的产品退回，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标人承担。

(4)验收时如发现所交付的产品存在短缺、损坏等情况，中标人应于接到采购人通知后 4 小时内修复或更换并承担有关费用，否则采购人有权另外委托其他第三方作修复或更换，有关费用由中标人承担。

九、 违约责任与赔偿损失

1.甲方应依合同约定向乙方支付货款，未按合同约定办理支付的，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的0.03%的违约金。

2.乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的0.05%的违约金。乙方超过合同约定的交付产品时间30天，则向甲方支付合同金额的5%的违约金。同时甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

3.乙方交付的产品不符合合同规定的，甲方有权拒收产品，乙方向甲方支付合同金额10%的违约金。

4.甲方无正当理由拒收合同设备的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、 其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、      合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表：代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：442000-2024-02623

#### 采购项目编号：442000-2024-02623

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的“中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）”项目的招标[采购项目编号为：442000-2024-02623]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）”项目采购[采购项目编号为442000-2024-02623]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山市疾病预防控制中心

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：智林招标（广东）有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）招标中获中标（采购项目编号：442000-2024-02623），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应智林招标（广东）有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与“中山市疾病预防控制中心新建实验室设施采购与安装采购项目（二次）”项目（采购项目编号：442000-2024-02623 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日